## Erklärung
Erklärung der Tabelle zur Ermittlung der Messunsicherheit stetiger Messgrößen
Die Arbeitsgruppe Richtwerte der DGKL hat ein Konzept entwickelt, um die zulässige Messunsicherheit (zulässige Impräzision und zulässiger Bias) aus dem Referenzintervall abzuleiten.
Dieses Konzept und die zugrunde liegenden Algorithmen wurden in Clin Chem Lab Med 2015 (Permissible limits of uncertainty in laboratory medicine;53:1161) und Lab Med (2016;40:141 und 2016;40:271) beschrieben.
Das Excel Programm errechnet automatisch die zulässige Impäzision (permissible coefficient of variation, pCVA) und die zulässigen Grenzen der Abweichung des Einzelwertes gemäß den RiliBÄK 2008 (∆max).
Außerdem werden die Rate an falsch positiven Ergebnissen (ΔFPR %, Spalte J) und die zulässigen Grenzen der unteren Referenzgrenze (Spalte AC + AD = RL1 + | RL1 +/- pD)
und der oberen Referenzgrenze (Spalte N + O) berechnet (siehe Lab Med 2016;40(3):199).
Farbcodierung in Spalte J: grün="optimal", gelb "desirable", blau="acceptable"
Die Tabelle 1 enthält fast alle Messgrößen der RiliBÄK 2008
Die Referenzgrenzen in Spalte B und C wurden den Nachschlagewerken von Thomas und Gressner/Arndt entnommen, sowie aus der NORIP Studie (Scandinavic common reference limits)
Die exemplarischen Angaben in den gelben Feldern können geändert werden: Referenzgrenzen in Spalte B und C, Zielwert (Referenzmethodenwert oder Sollwert) in Spalte F
In den grünen Feldern erscheinen die berechneten zulässigen Grenzen für die jeweiligen, in Spalte D eingegebenen Zielwerte
Die Angaben ab den Spalten K bis M dienen zum Vergleich mit den RiliBÄK, die Spalten P bis AR (hellblau unterlegt) enthalten Hilfsgrößen zur Information (siehe Clin Chem Lab Med 2015).
Literatur:
1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics, TH-Books GmbH, Frankfurt, Germany ISBN 3-9805215-4-0.
2. Gressner AM, Arndt T. Lexikon der Medizinischen Laboratoriumsdiagnostik. Springer Medizin Verlag, Heidelberg. 2007:1-1411.
3. Rustad P, Felding P, Lahti A, Hylthoft Petersen P. Descriptive analytical data and consequences for calculation of common reference intervals in the Nordic reference
interval project 2000. Scand J Clin Lab Invest 2004;64:343-70.
4. Völzke H, Alte D, Kohlmann T, Lüdemann J, Nauck M, John U. et al. Reference intervals of serum thyroid function tests in a previously iodine
deficient area. Thyroid 2005;15:102-8.
5. Lee SL 2003:www.thyroidtoday.com/TTlibrary/current/AACE/20newsletter.pdf.
6. Gaggin HK, Dang PV, Do LD, de Filippi CR, Christenson PH, Lewandrowski EL, Lewandrowski KB, Truong BG, Pham VQ, Wu VH, Nguyen TB, Belcher AM,
Femia A, Kelley C, Januzzi JL. Reference interval evaluation of high-sensitive troponin T and N-terminal B-type natriuretic peptide in Vietnam and the US:
the North South Easdt West trial. Clin Chem 2014;60:758-64.
7. Ichihara K, Ceriotti F, Tam TH et al. The Asian project for collaborative derivation of reference intervals: (1) strategy and major results of standardized analytes.
Clin Chem Lab Med 2012:51:1429-42.
8. Anderson JR, Strickland D, Corbin D, Byrnes JA, Zweiback E. Age-specific reference ranges for serum prostate specific antigen. Urology 1995;46:54-7.
9. Braga F, Panteghini M. Standardization and analytical goals for glycated hemoglobin measurement. Clin Chem Lab Med 2013;51:1719-26.

## Tabelle
Tabelle | Zulässige Impräzision (pCVA) und kombinierte Messunsicherheit (pU%) für einen bestimmten Messwert (xi). Vergleich des aktuellen Vorschlags mit den Angaben der RiliBÄK.
Messgröße | [9 empty] | RilibÄK 2003 | RiliBÄK 2008 | RiliBÄK 2008
| untere RG1 | obere RG1 | Mittelwert | Unit | Bemerkung 3 | pCVA (xi) | pU%4 (xi) | pUEQAS %5 | ΔFPR % | pCVA | RMSD6 | EQAS | RL2-pD (RL2) | RL2+pD (RL2) | sE,ln | CVE* | pCVA | Median | psA (Med) | Steigung | ps a(xi) | Mittelwert | ps a(RL1) | ps a(RL2) | pD (RL1) | pD(RL2) | RL1-pD (RL1) | RL1+pD (RL1) | RL2-pD (RL2) | RL2+pD (RL2) | bias | RL1+bias | RL2+bias | MW_log | MW_lin | SD_lin | SD_lin_neu | MW_log_neu | SD_log_neu | FPR_alt_% | FPR_neu_% | ΔFPR %
Plasma, Serum, Vollblut | [16 empty] | (median) | [13 empty] | (as units)
Activierte PTT | 26 | 36 | 31 | s |  | 2.8326 | 3.6258 | 7.1065 | 0.64177 | 6 | 10.5 | 18 | 34.73 | 37.27 | 0.083016 | 8.3159 | 2.8401 | 30.5941 | 0.86889 | 0.02272 | 0.87811 | 31 | 0.76451 | 0.99171 | 0.98 | 1.27 | 25.02 | 26.98 | 34.73 | 37.27 |  | 26 | 36 | 3.4208 | 30.6997 | 2.553 | 2.6998 | 3.4204 | 0.087772 | 2.4998 | 3.1554 | 0.6556
Albumin | 35 | 53 | 44 | g/l | > 60 Jahre | 3.2059 | 4.1035 | 8.0429 | 0.49493 | 7 | 12.5 | 20 | 50.9 | 55.1 | 0.10585 | 10.615 | 3.2195 | 43.0697 | 1.3866 | 0.025756 | 1.4106 | 44 | 1.1788 | 1.6424 | 1.51 | 2.1 | 33.49 | 36.51 | 50.9 | 55.1 |  | 35 | 53 | 3.7628 | 43.3117 | 4.5975 | 4.8091 | 3.7623 | 0.11069 | 2.4998 | 3.0121 | 0.51232
Alkalische Phosphatase | 30 | 80 | 55 | U/l | w | 4.9071 | 6.2811 | 12.311 | 0.17727 | 6 | 13 | 21 | 75.26 | 84.74 | 0.25021 | 25.4179 | 5.0168 | 48.9898 | 2.4577 | 0.040134 | 2.6989 | 55 | 1.6956 | 3.7023 | 2.17 | 4.74 | 27.83 | 32.17 | 75.26 | 84.74 |  | 30 | 80 | 3.8916 | 50.5476 | 12.8481 | 13.1286 | 3.8903 | 0.2555 | 2.4998 | 2.7136 | 0.21376
Aldosteron | 180 | 790 | 485 | pmol/l | stehend | 5.9568 | 7.6247 | 14.9444 | 0.094752 | 14 |  |  | 733.55 | 846.45 | 0.37732 | 39.1152 | 6.2342 | 377.0942 | 23.5088 | 0.049874 | 28.8904 | 485 | 13.679 | 44.1019 | 17.51 | 56.45 | 162.49 | 197.51 | 733.55 | 846.45 |  | 180 | 790 | 5.9325 | 404.9155 | 158.3833 | 160.9967 | 5.9303 | 0.38311 | 2.4998 | 2.6427 | 0.14292
Alpha-Fetoprotein (2) | 0.9 | 6 | 3.45 | µg/l |  | 6.6832 | 8.5545 | 16.7669 | 0.058747 | 10 | 17 | 24 | 5.52 | 6.48 | 0.48396 | 51.373 | 7.15 | 2.3238 | 0.16615 | 0.0572 | 0.23057 | 3.45 | 0.084711 | 0.37643 | 0.11 | 0.48 | 0.79 | 1.01 | 5.52 | 6.48 |  | 0.9 | 6 | 0.8432 | 2.6125 | 1.3421 | 1.3618 | 0.84013 | 0.49027 | 2.4998 | 2.6126 | 0.1128
AST/GOT | 10 | 35 | 22.5 | U/l | w | 5.5123 | 7.0557 | 13.8292 | 0.12434 | 6 | 11.5 | 21 | 32.68 | 37.32 | 0.31958 | 32.7919 | 5.7045 | 18.7083 | 1.0672 | 0.045636 | 1.2403 | 22.5 | 0.66981 | 1.8107 | 0.86 | 2.32 | 9.14 | 10.86 | 32.68 | 37.32 |  | 10 | 35 | 2.929 | 19.6885 | 6.4562 | 6.5743 | 2.9272 | 0.32513 | 2.4998 | 2.6676 | 0.16783
ALT/GPT | 10 | 35 | 22.5 | U/l | w | 5.5123 | 7.0557 | 13.8292 | 0.12434 | 6 | 11.5 | 21 | 32.68 | 37.32 | 0.31958 | 32.7919 | 5.7045 | 18.7083 | 1.0672 | 0.045636 | 1.2403 | 22.5 | 0.66981 | 1.8107 | 0.86 | 2.32 | 9.14 | 10.86 | 32.68 | 37.32 |  | 10 | 35 | 2.929 | 19.6885 | 6.4562 | 6.5743 | 2.9272 | 0.32513 | 2.4998 | 2.6676 | 0.16783
Bilirubin, total | 3.4 | 18.8 | 11.1 | µmol/l |  | 6.3704 | 8.1541 | 15.9821 | 0.072602 |  | 13 | 22 | 17.36 | 20.24 | 0.43625 | 45.7848 | 6.7479 | 7.995 | 0.5395 | 0.053984 | 0.70712 | 11.1 | 0.29144 | 1.1228 | 0.37 | 1.44 | 3.03 | 3.77 | 17.36 | 20.24 |  | 3.4 | 18.8 | 2.0788 | 8.7931 | 4.0259 | 4.0875 | 2.0762 | 0.44231 | 2.4998 | 2.6242 | 0.12446
Ca 15-3 | 6 | 40 | 23 | kU/l |  | 6.6832 | 8.5545 | 16.7669 | 0.058747 |  | 16 | 24 | 36.79 | 43.21 | 0.48396 | 51.373 | 7.15 | 15.4919 | 1.1077 | 0.0572 | 1.5371 | 23 | 0.56474 | 2.5095 | 0.72 | 3.21 | 5.28 | 6.72 | 36.79 | 43.21 |  | 6 | 40 | 2.7403 | 17.4167 | 8.9475 | 9.0785 | 2.7372 | 0.49027 | 2.4998 | 2.6126 | 0.1128
Calcium | 2.2 | 2.65 | 2.425 | mmol/l |  | 2.1195 | 2.713 | 5.3175 | 1.137 | 3 | 6 | 10 | 2.58 | 2.72 | 0.047475 | 4.7502 | 2.1214 | 2.4145 | 0.051221 | 0.016971 | 0.051399 | 2.425 | 0.04758 | 0.055217 | 0.06 | 0.07 | 2.14 | 2.26 | 2.58 | 2.72 |  | 2.2 | 2.65 | 0.88151 | 2.4173 | 0.11482 | 0.1258 | 0.88128 | 0.052009 | 2.4998 | 3.6447 | 1.145
Calcium,ionisiert | 1.15 | 1.45 | 1.3 | mmol/l |  | 2.3777 | 3.0434 | 5.9651 | 0.91161 | 5 | 7.5 | 15 | 1.41 | 1.49 | 0.059133 | 5.9185 | 2.3809 | 1.2913 | 0.030744 | 0.019047 | 0.03091 | 1.3 | 0.028053 | 0.033767 | 0.04 | 0.04 | 1.11 | 1.19 | 1.41 | 1.49 |  | 1.15 | 1.45 | 0.25566 | 1.2936 | 0.07656 | 0.082564 | 0.25538 | 0.063761 | 2.4998 | 3.4213 | 0.92156
Carbamazepin | 4 | 10 | 7 | mg/l |  | 4.7488 | 6.0785 | 11.9139 | 0.19423 | 7 | 12 | 20 | 9.43 | 10.57 | 0.23375 | 23.6977 | 4.8423 | 6.3246 | 0.30625 | 0.038738 | 0.33242 | 7 | 0.2162 | 0.44863 | 0.28 | 0.57 | 3.72 | 4.28 | 9.43 | 10.57 |  | 4 | 10 | 1.8444 | 6.4997 | 1.5403 | 1.5757 | 1.8432 | 0.23898 | 2.4998 | 2.7286 | 0.22886
CEA | 0.75 | 5 | 2.875 | µg/l |  | 6.6832 | 8.5545 | 16.7669 | 0.058747 |  | 14 | 24 | 4.6 | 5.4 | 0.48396 | 51.373 | 7.15 | 1.9365 | 0.13846 | 0.0572 | 0.19214 | 2.875 | 0.070592 | 0.31369 | 0.09 | 0.4 | 0.66 | 0.84 | 4.6 | 5.4 |  | 0.75 | 5 | 0.66088 | 2.1771 | 1.1184 | 1.1348 | 0.65781 | 0.49027 | 2.4998 | 2.6126 | 0.1128
Chlorid | 95 | 106 | 100.5 | mmol/l |  | 1.595 | 2.0416 | 4.0015 | 1.896 | 2.5 | 4.5 | 8 | 103.86 | 108.14 | 0.02795 | 2.7955 | 1.5955 | 100.3494 | 1.601 | 0.012764 | 1.603 | 100.5 | 1.5328 | 1.6732 | 1.96 | 2.14 | 93.04 | 96.96 | 103.86 | 108.14 |  | 95 | 106 | 4.6087 | 100.3886 | 2.8064 | 3.2319 | 4.6085 | 0.032186 | 2.4998 | 4.4004 | 1.9006
Cholesterin (3) | 3.9 | 5.9 | 4.9 | mmol/l |  | 3.2021 | 4.0987 | 8.0334 | 0.49619 | 4 | 7 | 13 | 5.67 | 6.13 | 0.10561 | 10.5901 | 3.2156 | 4.7969 | 0.15425 | 0.025725 | 0.1569 | 4.9 | 0.13118 | 0.18263 | 0.17 | 0.23 | 3.73 | 4.07 | 5.67 | 6.13 |  | 3.9 | 5.9 | 1.568 | 4.8237 | 0.51084 | 0.53439 | 1.5674 | 0.11045 | 2.4998 | 3.0133 | 0.51354
Cholinesterase | 3.93 | 10.8 | 7.365 | U/l | w | 4.9787 | 6.3728 | 12.4907 | 0.17007 | 6 |  |  | 10.15 | 11.45 | 0.25788 | 26.2232 | 5.0964 | 6.5149 | 0.33203 | 0.040771 | 0.36668 | 7.365 | 0.22664 | 0.50673 | 0.29 | 0.65 | 3.64 | 4.22 | 10.15 | 11.45 |  | 3.93 | 10.8 | 1.8741 | 6.7352 | 1.7662 | 1.8038 | 1.8727 | 0.2632 | 2.4998 | 2.7072 | 0.20741
Cortisol | 138 | 690 | 414 | nmol/l | 8 Uhr | 6.1944 | 7.9289 | 15.5406 | 0.081457 | 11 | 16 | 30 | 638.73 | 741.27 | 0.41057 | 42.8497 | 6.5268 | 308.5774 | 20.1404 | 0.052215 | 25.645 | 414 | 11.2337 | 40.0562 | 14.38 | 51.27 | 123.62 | 152.38 | 638.73 | 741.27 |  | 138 | 690 | 5.732 | 335.7131 | 143.8519 | 146.1199 | 5.7295 | 0.41652 | 2.4998 | 2.6316 | 0.13184
Creatinin | 49 | 97 | 73 | µmol/l | m | 4.1135 | 5.2653 | 10.32 | 0.28103 | 6 | 11.5 | 20 | 92.13 | 101.87 | 0.17421 | 17.5537 | 4.1598 | 68.942 | 2.8678 | 0.033278 | 3.0029 | 73 | 2.2042 | 3.8015 | 2.82 | 4.87 | 46.18 | 51.82 | 92.13 | 101.87 |  | 49 | 97 | 4.2333 | 69.9961 | 12.2869 | 12.6485 | 4.2324 | 0.17925 | 2.4998 | 2.808 | 0.30821
Creatinkinase | 25 | 150 | 87.5 | U/l | w | 6.5091 | 8.3317 | 16.33 | 0.066173 | 5 | 11 | 20 | 138.28 | 161.72 | 0.45708 | 48.2028 | 6.9248 | 61.2372 | 4.2406 | 0.055398 | 5.6955 | 87.5 | 2.2331 | 9.1579 | 2.86 | 11.72 | 22.14 | 27.86 | 138.28 | 161.72 |  | 25 | 150 | 4.1148 | 67.9803 | 32.7684 | 33.2596 | 4.1119 | 0.46325 | 2.4998 | 2.6189 | 0.11908
C-reaktives Protein | 0.75 | 5 | 2.875 | mg/l |  | 6.6832 | 8.5545 | 16.7669 | 0.058747 | 8 | 13.5 | 20 | 4.6 | 5.4 | 0.48396 | 51.373 | 7.15 | 1.9365 | 0.13846 | 0.0572 | 0.19214 | 2.875 | 0.070592 | 0.31369 | 0.09 | 0.4 | 0.66 | 0.84 | 4.6 | 5.4 |  | 0.75 | 5 | 0.66088 | 2.1771 | 1.1184 | 1.1348 | 0.65781 | 0.49027 | 2.4998 | 2.6126 | 0.1128
Digoxin | 0.8 | 2 | 1.4 | µg/l |  | 4.7488 | 6.0785 | 11.9139 | 0.19423 | 9 | 14 | 30 | 1.89 | 2.11 | 0.23375 | 23.6977 | 4.8423 | 1.2649 | 0.061251 | 0.038738 | 0.066484 | 1.4 | 0.043241 | 0.089727 | 0.06 | 0.11 | 0.74 | 0.86 | 1.89 | 2.11 |  | 0.8 | 2 | 0.235 | 1.2999 | 0.30806 | 0.31515 | 0.23377 | 0.23898 | 2.4998 | 2.7286 | 0.22886
Digitoxin | 10 | 25 | 17.5 | µg/l |  | 4.7488 | 6.0785 | 11.9139 | 0.19423 | 10 | 15.5 | 30 | 23.56 | 26.44 | 0.23375 | 23.6977 | 4.8423 | 15.8114 | 0.76563 | 0.038738 | 0.83105 | 17.5 | 0.54051 | 1.1216 | 0.69 | 1.44 | 9.31 | 10.69 | 23.56 | 26.44 |  | 10 | 25 | 2.7607 | 16.2493 | 3.8507 | 3.9394 | 2.7595 | 0.23898 | 2.4998 | 2.7286 | 0.22886
Erythrocyten | 4.1 | 5.1 | 4.6 | 1012/l | w | 2.3042 | 2.9494 | 5.7808 | 0.96901 |  | 4 | 8 | 4.95 | 5.25 | 0.055677 | 5.572 | 2.3069 | 4.5727 | 0.10549 | 0.018456 | 0.10599 | 4.6 | 0.096766 | 0.11522 | 0.12 | 0.15 | 3.98 | 4.22 | 4.95 | 5.25 |  | 4.1 | 5.1 | 1.5201 | 4.5798 | 0.25519 | 0.27633 | 1.5198 | 0.060281 | 2.4998 | 3.4782 | 0.97838
Estradiol,17-beta | 110 | 1100 | 605 | pmol/l | Follikelphase | 7.3165 | 9.3651 | 18.3556 | 0.037154 | 13 | 22 | 35 | 1002.81 | 1197.19 | 0.58739 | 64.1899 | 7.9962 | 347.8505 | 27.815 | 0.06397 | 44.2648 | 605 | 12.5997 | 75.93 | 16.13 | 97.19 | 93.87 | 126.13 | 1002.81 | 1197.19 |  | 110 | 1100 | 5.8518 | 413.3476 | 265.3276 | 268.9946 | 5.8477 | 0.59424 | 2.4998 | 2.5934 | 0.093612
Ferritin | 22 | 112 | 67 | µg/l | w, 20-50 Jahre | 6.2264 | 7.9698 | 15.6208 | 0.079789 | 9 | 13.5 | 25 | 103.63 | 120.37 | 0.41517 | 43.3717 | 6.5667 | 49.6387 | 3.2596 | 0.052534 | 4.1717 | 67 | 1.8077 | 6.5357 | 2.31 | 8.37 | 19.69 | 24.31 | 103.63 | 120.37 |  | 22 | 112 | 3.9048 | 54.1064 | 23.4669 | 23.8348 | 3.9023 | 0.42114 | 2.4998 | 2.6302 | 0.13045
Glucose | 3.9 | 6.4 | 5.15 | mmol/l | venöses Plasma | 3.5054 | 4.487 | 8.7944 | 0.40725 | 5 | 11 | 15 | 6.12 | 6.68 | 0.12636 | 12.6864 | 3.5265 | 4.996 | 0.17618 | 0.028212 | 0.18053 | 5.15 | 0.14526 | 0.21579 | 0.19 | 0.28 | 3.71 | 4.09 | 6.12 | 6.68 | 0 | 3.9 | 6.4 | 1.6086 | 5.036 | 0.63889 | 0.66391 | 1.608 | 0.13126 | 2.4998 | 2.9275 | 0.4277
Glucose | 70 | 115 | 92.5 | mg/dl | venöses Plasma | 3.5094 | 4.492 | 8.8044 | 0.40622 |  |  |  | 110.03 | 119.97 | 0.12664 | 12.7152 | 3.5306 | 89.7218 | 3.1677 | 0.028245 | 3.2462 | 92.5 | 2.6107 | 3.8817 | 3.34 | 4.97 | 66.66 | 73.34 | 110.03 | 119.97 |  | 70 | 115 | 4.4967 | 90.4442 | 11.5001 | 11.9495 | 4.4961 | 0.13155 | 2.4998 | 2.9265 | 0.42672
γ-Glutamyltransferase | 9 | 36 | 22.5 | U/l | w | 5.7799 | 7.3983 | 14.5007 | 0.10573 | 6 | 11.5 | 21 | 33.5 | 38.5 | 0.35365 | 36.4997 | 6.0208 | 18 | 1.0837 | 0.048166 | 1.3005 | 22.5 | 0.65024 | 1.9507 | 0.83 | 2.5 | 8.17 | 9.83 | 33.5 | 38.5 |  | 9 | 36 | 2.8904 | 19.1615 | 6.9939 | 7.1138 | 2.8883 | 0.35934 | 2.4998 | 2.6519 | 0.15211
Hämoglobin | 123 | 153 | 139 | g/l | w | 2.3009 | 2.9452 | 5.7725 | 0.96901 | 2 | 4 | 6 | 148.74 | 157.26 | 0.055677 | 5.572 | 2.3069 | 137.1824 | 3.1647 | 0.018456 | 3.1983 | 138 | 2.903 | 3.4567 | 3.72 | 4.42 | 119.28 | 126.72 | 148.58 | 157.42 |  | 123 | 153 | 4.9213 | 137.3952 | 7.6557 | 8.2969 | 4.921 | 0.060332 | 2.4998 | 3.4897 | 0.98992
Haemoglobin A1c 7 | 3.4 | 4.7 | 4.05 | % |  | 2.8253 | 3.6164 | 7.0882 | 0.64519 | 6 |  |  | 4.53 | 4.87 | 0.082599 | 8.274 | 2.8327 | 3.9975 | 0.11324 | 0.022661 | 0.11443 | 4.05 | 0.099696 | 0.12916 | 0.13 | 0.17 | 3.27 | 3.53 | 4.53 | 4.87 |  | 3.4 | 4.7 | 1.3857 | 4.0112 | 0.33188 | 0.35105 | 1.3853 | 0.087353 | 2.4998 | 3.1587 | 0.65895
Haemoglobin A1c 7 | 14 | 28 | 21 | mmol/mol |  | 4.1439 | 5.3042 | 10.3962 | 0.27604 |  | 10 | 18 | 26.59 | 29.41 | 0.17682 | 17.8214 | 4.1918 | 19.799 | 0.82994 | 0.033535 | 0.87022 | 21 | 0.63547 | 1.105 | 0.81 | 1.41 | 13.19 | 14.81 | 26.59 | 29.41 |  | 14 | 28 | 2.9856 | 20.1109 | 3.5841 | 3.6882 | 2.9847 | 0.18188 | 2.4998 | 2.8034 | 0.30356
Hämatocrit | 34.7 | 44.7 | 39.7 | % | w | 2.4894 | 3.1864 | 6.2454 | 0.83288 | 3 | 5 | 9 | 43.31 | 46.09 | 0.0646 | 6.4668 | 2.4933 | 39.3839 | 0.98198 | 0.019947 | 0.98828 | 39.7 | 0.88855 | 1.088 | 1.14 | 1.39 | 33.56 | 35.84 | 43.31 | 46.09 |  | 34.7 | 44.7 | 3.6734 | 39.4661 | 2.5522 | 2.7369 | 3.673 | 0.069264 | 2.4998 | 3.3435 | 0.84373
h-Choriongonadotropin [2] | 1.5 | 10 | 5.75 | IU/l | Lutealphase | 6.6832 | 8.5545 | 16.7669 | 0.058747 | 12 | 17 | 30 | 9.2 | 10.8 | 0.48396 | 51.373 | 7.15 | 3.873 | 0.27692 | 0.0572 | 0.38429 | 5.75 | 0.14118 | 0.62739 | 0.18 | 0.8 | 1.32 | 1.68 | 9.2 | 10.8 |  | 1.5 | 10 | 1.354 | 4.3542 | 2.2369 | 2.2696 | 1.351 | 0.49027 | 2.4998 | 2.6126 | 0.1128
Immunglobulin A | 0.93 | 3.93 | 2.43 | g/l |  | 5.8854 | 7.5334 | 14.7654 | 0.099065 | 7 | 12 | 20 | 3.65 | 4.21 | 0.36766 | 38.0437 | 6.1477 | 1.9118 | 0.11753 | 0.049181 | 0.14302 | 2.43 | 0.069244 | 0.21679 | 0.09 | 0.28 | 0.84 | 1.02 | 3.65 | 4.21 |  | 0.93 | 3.93 | 0.64803 | 2.0455 | 0.77817 | 0.7912 | 0.6459 | 0.37341 | 2.4998 | 2.6463 | 0.14653
Immunglobulin G | 7 | 16 | 11.5 | g/l |  | 4.5176 | 5.7825 | 11.3337 | 0.22199 | 6 | 10 | 18 | 15.12 | 16.88 | 0.21089 | 21.3254 | 4.5908 | 10.583 | 0.48584 | 0.036726 | 0.51952 | 11.5 | 0.35425 | 0.68479 | 0.45 | 0.88 | 6.55 | 7.45 | 15.12 | 16.88 |  | 7 | 16 | 2.3592 | 10.821 | 2.3076 | 2.3654 | 2.3581 | 0.21605 | 2.4998 | 2.7537 | 0.25387
Immunglobulin M | 0.4 | 2.3 | 1.35 | g/l |  | 6.4373 | 8.2397 | 16.1498 | 0.069444 | 8 | 13 | 26 | 2.12 | 2.48 | 0.44622 | 46.9387 | 6.8329 | 0.95917 | 0.065539 | 0.054663 | 0.086903 | 1.35 | 0.034973 | 0.13883 | 0.04 | 0.18 | 0.36 | 0.44 | 2.12 | 2.48 |  | 0.4 | 2.3 | -0.041691 | 1.0596 | 0.49735 | 0.50489 | -0.044439 | 0.45234 | 2.4998 | 2.6216 | 0.12182
Eisen | 7.2 | 21.5 | 14.35 | µmol/l | m, 60 Jahre | 5.17 | 6.6176 | 12.9706 | 0.15217 | 4 |  |  | 20.16 | 22.84 | 0.27907 | 28.4597 | 5.3113 | 12.4419 | 0.66082 | 0.04249 | 0.7419 | 14.35 | 0.43809 | 1.0457 | 0.56 | 1.34 | 6.64 | 7.76 | 20.16 | 22.84 |  | 7.2 | 21.5 | 2.5211 | 12.9359 | 3.6815 | 3.7555 | 2.5195 | 0.28447 | 2.4998 | 2.6915 | 0.19176
Lactat | 0.6 | 2.2 | 1.4 | mmol/l | venöses Plasma | 5.6074 | 7.1775 | 14.0679 | 0.11743 | 6 | 11 | 18 | 2.05 | 2.35 | 0.33145 | 34.0765 | 5.8161 | 1.1489 | 0.066821 | 0.046528 | 0.078504 | 1.4 | 0.041281 | 0.11573 | 0.05 | 0.15 | 0.55 | 0.65 | 2.05 | 2.35 |  | 0.6 | 2.2 | 0.13882 | 1.2138 | 0.41362 | 0.421 | 0.13695 | 0.33705 | 2.4998 | 2.6618 | 0.16197
LDH (3) | 105 | 205 | 155 | U/l |  | 4.0721 | 5.2123 | 10.2162 | 0.288 | 5 | 9 | 18 | 194.81 | 215.19 | 0.17068 | 17.1926 | 4.1161 | 146.714 | 6.039 | 0.032929 | 6.3118 | 155 | 4.6654 | 7.9583 | 5.97 | 10.19 | 99.03 | 110.97 | 194.81 | 215.19 |  | 105 | 205 | 4.9885 | 148.8666 | 25.5941 | 26.3609 | 4.9876 | 0.17571 | 2.4998 | 2.8145 | 0.3147
Leucocyten (2) | 4.5 | 10 | 7.25 | 109/l |  | 4.4418 | 5.6856 | 11.1437 | 0.23194 | 4 | 6.5 | 18 | 9.46 | 10.54 | 0.2037 | 20.5832 | 4.5092 | 6.7082 | 0.30249 | 0.036074 | 0.32203 | 7.25 | 0.22283 | 0.42124 | 0.29 | 0.54 | 4.21 | 4.79 | 9.46 | 10.54 |  | 4.5 | 10 | 1.9033 | 6.8488 | 1.4097 | 1.446 | 1.9023 | 0.20884 | 2.4998 | 2.7627 | 0.26293
Lipase (41) | 13 | 59 | 36 | U/l | 1,2-Diglyzeride | 6.019 | 7.7043 | 15.1005 | 0.091114 |  | 12 | 25 | 54.74 | 63.26 | 0.38586 | 40.0683 | 6.3102 | 27.6948 | 1.7476 | 0.050481 | 2.1668 | 36 | 1.0058 | 3.3279 | 1.29 | 4.26 | 11.71 | 14.29 | 54.74 | 63.26 |  | 13 | 59 | 3.3212 | 29.8352 | 11.9545 | 12.1492 | 3.319 | 0.3917 | 2.4998 | 2.6397 | 0.13989
Magnesium | 0.77 | 1.03 | 0.9 | mmol/l | w | 2.6743 | 3.4231 | 6.7092 | 0.72165 | 5 | 7.5 | 15 | 1 | 1.06 | 0.074215 | 7.4318 | 2.6799 | 0.89056 | 0.023866 | 0.021439 | 0.024068 | 0.9 | 0.021281 | 0.026855 | 0.03 | 0.03 | 0.74 | 0.8 | 1 | 1.06 |  | 0.77 | 1.03 | -0.1159 | 0.89302 | 0.066367 | 0.070596 | -0.11626 | 0.078931 | 2.4998 | 3.2339 | 0.73407
Kalium (3), Potassium | 3.6 | 4.65 | 4.125 | mmol/l | w | 2.5031 | 3.204 | 6.2797 | 0.82386 | 2.5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.8 | 0.065289 | 6.5359 | 2.5072 | 4.0915 | 0.10258 | 0.020057 | 0.10325 | 4.125 | 0.092722 | 0.11378 | 0.12 | 0.15 | 3.48 | 3.72 | 4.5 | 4.8 |  | 3.6 | 4.65 | 1.4089 | 4.1002 | 0.26798 | 0.28719 | 1.4086 | 0.069957 | 2.4998 | 3.3346 | 0.83483
pO2 | 71 | 104 | 87.5 | mmHg | arteriell | 3.0729 | 3.9333 | 7.7092 | 0.54163 | 4 | 7 | 18 | 100.04 | 107.96 | 0.097375 | 9.7607 | 3.0839 | 85.9302 | 2.65 | 0.024671 | 2.6888 | 87.5 | 2.2817 | 3.0958 | 2.92 | 3.96 | 68.08 | 73.92 | 100.04 | 107.96 |  | 71 | 104 | 4.4535 | 86.3386 | 8.4272 | 8.8457 | 4.4531 | 0.10219 | 2.4998 | 3.0575 | 0.55771
pCO2 | 35 | 46 | 40.5 | mmHg | m, arterielll | 2.5895 | 3.3145 | 6.4965 | 0.76999 | 3.5 | 6.5 | 12 | 44.51 | 47.49 | 0.069718 | 6.9802 | 2.5943 | 40.1248 | 1.0409 | 0.020754 | 1.0487 | 40.5 | 0.93459 | 1.1629 | 1.2 | 1.49 | 33.8 | 36.2 | 44.51 | 47.49 |  | 35 | 46 | 3.692 | 40.2224 | 2.8076 | 2.9971 | 3.6917 | 0.07441 | 2.4998 | 3.2815 | 0.78168
pH | 7.37 | 7.45 | 7.41 |  | arterial | 0.15943 | 0.20407 | 0.39997 | 1.9878 |  | 0.4 | 0.8 | 7.43 | 7.47 | 0.0027542 | 0.27542 | 0.15943 | 7.4099 | 0.011813 | 0.0012754 | 0.011814 | 7.41 | 0.011762 | 0.011865 | 0.02 | 0.02 | 7.35 | 7.39 | 7.43 | 7.47 |  | 7.37 | 7.45 | 2.0028 | 7.4099 | 0.020408 | 0.023581 | 2.0028 | 0.0031823 | 2.4998 | 4.4877 | 1.9879
Phenobarbital | 10 | 40 | 25 | mg/l |  | 5.7799 | 7.3983 | 14.5007 | 0.10573 | 7 | 10 | 20 | 37.23 | 42.77 | 0.35365 | 36.4997 | 6.0208 | 20 | 1.2042 | 0.048166 | 1.445 | 25 | 0.72249 | 2.1675 | 0.92 | 2.77 | 9.08 | 10.92 | 37.23 | 42.77 |  | 10 | 40 | 2.9957 | 21.2906 | 7.771 | 7.9042 | 2.9937 | 0.35934 | 2.4998 | 2.6519 | 0.15211
Phenytoin | 10 | 20 | 15 | mg/l |  | 4.1439 | 5.3042 | 10.3962 | 0.27604 | 7 | 11 | 20 | 18.99 | 21.01 | 0.17682 | 17.8214 | 4.1918 | 14.1421 | 0.59281 | 0.033535 | 0.62158 | 15 | 0.45391 | 0.78926 | 0.58 | 1.01 | 9.42 | 10.58 | 18.99 | 21.01 |  | 10 | 20 | 2.6492 | 14.365 | 2.56 | 2.6344 | 2.6483 | 0.18188 | 2.4998 | 2.8034 | 0.30356
Phosphat | 0.84 | 1.45 | 1.145 | mmol/l |  | 3.6805 | 4.7111 | 9.2337 | 0.36495 | 5 | 9 | 16 | 1.38 | 1.52 | 0.13926 | 13.9943 | 3.7073 | 1.1036 | 0.040915 | 0.029659 | 0.042142 | 1.145 | 0.033096 | 0.051188 | 0.04 | 0.07 | 0.8 | 0.88 | 1.38 | 1.52 |  | 0.84 | 1.45 | 0.098605 | 1.1144 | 0.15595 | 0.16154 | 0.097904 | 0.14421 | 2.4998 | 2.8871 | 0.38727
Primidon | 5 | 15 | 10 | mg/l |  | 5.1805 | 6.631 | 12.9967 | 0.15125 | 8 |  |  | 14.06 | 15.94 | 0.28026 | 28.5853 | 5.3231 | 8.6603 | 0.46099 | 0.042585 | 0.51805 | 10 | 0.30512 | 0.73097 | 0.39 | 0.94 | 4.61 | 5.39 | 14.06 | 15.94 |  | 5 | 15 | 2.1587 | 9.0071 | 2.5747 | 2.6263 | 2.1572 | 0.28565 | 2.4998 | 2.6907 | 0.19096
Progesteron (2) | 13.3 | 75.4 | 44.35 | nmol/l | Lutealphase | 6.4132 | 8.2089 | 16.0894 | 0.07057 | 12 | 17 | 35 | 69.6 | 81.2 | 0.44261 | 46.5202 | 6.8022 | 31.6673 | 2.1541 | 0.054418 | 2.8442 | 44.35 | 1.1546 | 4.5339 | 1.48 | 5.8 | 11.82 | 14.78 | 69.6 | 81.2 |  | 13.3 | 75.4 | 3.4553 | 34.9263 | 16.2478 | 16.4948 | 3.4526 | 0.44871 | 2.4998 | 2.6226 | 0.12276
Prostata specifisches Antigen (8) | 0.27 | 1.87 | 1.07 | µg/l | 18-39 Jahre | 6.7451 | 8.6337 | 16.9221 | 0.056274 | 9 | 15.5 | 25 | 1.72 | 2.02 | 0.49369 | 52.5359 | 7.2309 | 0.71056 | 0.05138 | 0.057847 | 0.072172 | 1.07 | 0.025895 | 0.11845 | 0.03 | 0.15 | 0.24 | 0.3 | 1.72 | 2.02 |  | 0.27 | 1.87 | -0.3417 | 0.80265 | 0.42168 | 0.42781 | -0.34486 | 0.50005 | 2.4998 | 2.6105 | 0.11069
Natrium, sodium | 135 | 145 | 140 | mmol/l |  | 1.2541 | 1.6052 | 3.1462 | 2.7783 | 1.8 | 3 | 5 | 142.69 | 147.31 | 0.018229 | 1.8231 | 1.2542 | 139.9107 | 1.7548 | 0.010034 | 1.7557 | 140 | 1.7055 | 1.8059 | 2.18 | 2.31 | 132.82 | 137.18 | 142.69 | 147.31 |  | 135 | 145 | 4.941 | 139.9339 | 2.5511 | 3.0969 | 4.9409 | 0.022128 | 2.4998 | 5.2809 | 2.7811
Testosteron (2) | 8.3 | 28.8 | 18.55 | nmol/l | m, < 50 Jahre | 5.4944 | 7.0328 | 13.7843 | 0.12568 | 13 | 20.5 | 35 | 26.9 | 30.7 | 0.31738 | 32.554 | 5.6837 | 15.4609 | 0.87875 | 0.045469 | 1.0192 | 18.55 | 0.55314 | 1.4853 | 0.71 | 1.9 | 7.59 | 9.01 | 26.9 | 30.7 |  | 8.3 | 28.8 | 2.7383 | 16.2595 | 5.2931 | 5.3904 | 2.7365 | 0.32292 | 2.4998 | 2.6688 | 0.16897 | testosterone | 24.2244 | 8.8 | 21.3 | 24.2244 | 23.0463
Theophyllin | 8 | 20 | 14 | mg/l |  | 4.7488 | 6.0785 | 11.9139 | 0.19423 | 8 | 13 | 24 | 18.85 | 21.15 | 0.23375 | 23.6977 | 4.8423 | 12.6491 | 0.61251 | 0.038738 | 0.66484 | 14 | 0.43241 | 0.89727 | 0.55 | 1.15 | 7.45 | 8.55 | 18.85 | 21.15 |  | 8 | 20 | 2.5376 | 12.9994 | 3.0806 | 3.1515 | 2.5364 | 0.23898 | 2.4998 | 2.7286 | 0.22886
Thyroxin, T4 | 77 | 142 | 109.5 | nmol/l |  | 3.8963 | 4.9872 | 9.775 | 0.31992 | 8 | 12.5 | 24 | 135.23 | 148.77 | 0.15613 | 15.7084 | 3.9317 | 104.5658 | 4.1112 | 0.031454 | 4.2664 | 109.5 | 3.2442 | 5.2887 | 4.15 | 6.77 | 72.85 | 81.15 | 135.23 | 148.77 |  | 77 | 142 | 4.6498 | 105.848 | 16.6271 | 17.1657 | 4.649 | 0.16112 | 2.4998 | 2.8444 | 0.34463
Freies Thyroxin | 10 | 23 | 16.5 | pmol/l |  | 4.5341 | 5.8037 | 11.3752 | 0.21987 |  | 14 | 24 | 21.74 | 24.26 | 0.21248 | 21.4898 | 4.6087 | 15.1658 | 0.69894 | 0.036869 | 0.74813 | 16.5 | 0.50848 | 0.98778 | 0.65 | 1.26 | 9.35 | 10.65 | 21.74 | 24.26 |  | 10 | 23 | 2.719 | 15.512 | 3.3335 | 3.4164 | 2.7179 | 0.21764 | 2.4998 | 2.7517 | 0.25195
Protein (Gesamt), total protein | 66 | 83 | 74.5 | g/l |  | 2.3637 | 3.0255 | 5.93 | 0.92218 | 3 | 6 | 10 | 80.54 | 85.46 | 0.058466 | 5.8516 | 2.3668 | 74.0135 | 1.7517 | 0.018934 | 1.7609 | 74.5 | 1.6 | 1.9219 | 2.05 | 2.46 | 63.95 | 68.05 | 80.54 | 85.46 |  | 66 | 83 | 4.3042 | 74.1401 | 4.3384 | 4.6821 | 4.304 | 0.06309 | 2.4998 | 3.4318 | 0.93202
TSH (4,5)) | 0.5 | 2.5 | 1.5 | mU/l |  | 6.1944 | 7.9289 | 15.5406 | 0.081457 | 9 | 13.5 | 24 | 2.31 | 2.69 | 0.41057 | 42.8497 | 6.5268 | 1.118 | 0.072972 | 0.052215 | 0.092917 | 1.5 | 0.040702 | 0.14513 | 0.05 | 0.19 | 0.45 | 0.55 | 2.31 | 2.69 |  | 0.5 | 2.5 | 0.11157 | 1.2164 | 0.5212 | 0.52942 | 0.10911 | 0.41652 | 2.4998 | 2.6316 | 0.13184
Transferrin (2) | 2 | 3.6 | 2.8 | g/l |  | 3.8188 | 4.888 | 9.5805 | 0.33529 |  | 9.5 | 15 | 3.43 | 3.77 | 0.14995 | 15.0792 | 3.8509 | 2.6833 | 0.10333 | 0.030807 | 0.10693 | 2.8 | 0.08228 | 0.13157 | 0.11 | 0.17 | 1.89 | 2.11 | 3.43 | 3.77 |  | 2 | 3.6 | 0.98704 | 2.7136 | 0.40919 | 0.42293 | 0.98628 | 0.15492 | 2.4998 | 2.8589 | 0.35913
Trijodthyronin | 1.4 | 2.8 | 2.1 | nmol/l |  | 4.1439 | 5.3042 | 10.3962 | 0.27604 | 10 | 15 | 24 | 2.66 | 2.94 | 0.17682 | 17.8214 | 4.1918 | 1.9799 | 0.082994 | 0.033535 | 0.087022 | 2.1 | 0.063547 | 0.1105 | 0.08 | 0.14 | 1.32 | 1.48 | 2.66 | 2.94 |  | 1.4 | 2.8 | 0.68305 | 2.0111 | 0.35841 | 0.36882 | 0.68214 | 0.18188 | 2.4998 | 2.8034 | 0.30356
Freies Trijodthyronin | 5.4 | 12.3 | 8.85 | pmol/l |  | 4.5083 | 5.7706 | 11.3105 | 0.22318 |  | 14.5 | 24 | 11.63 | 12.97 | 0.21 | 21.2337 | 4.5808 | 8.1498 | 0.37333 | 0.036646 | 0.39899 | 8.85 | 0.27256 | 0.52542 | 0.35 | 0.67 | 5.05 | 5.75 | 11.63 | 12.97 |  | 5.4 | 12.3 | 2.098 | 8.3315 | 1.7691 | 1.8135 | 2.0969 | 0.21516 | 2.4998 | 2.7547 | 0.25495
Troponin T (6) | 1.38 | 9.17 | 5.275 | µg/l | hs-cTnT, w | 6.6779 | 8.5477 | 16.7535 | 0.058964 |  | 16 | 33 | 8.43 | 9.91 | 0.48313 | 51.2738 | 7.1431 | 3.5573 | 0.2541 | 0.057145 | 0.35226 | 5.275 | 0.12968 | 0.57484 | 0.17 | 0.74 | 1.21 | 1.55 | 8.43 | 9.91 |  | 1.38 | 9.17 | 1.269 | 3.9977 | 2.0498 | 2.0798 | 1.2659 | 0.48943 | 2.4998 | 2.6128 | 0.11298
Thrombocyten | 147 | 336 | 241.5 | 109/l | m, 16 - 30 Jahre | 4.5176 | 5.7825 | 11.3337 | 0.22199 | 6 | 8.5 | 15 | 317.59 | 354.41 | 0.21089 | 21.3254 | 4.5908 | 222.2431 | 10.2027 | 0.036726 | 10.91 | 241.5 | 7.4393 | 14.3806 | 9.52 | 18.41 | 137.48 | 156.52 | 317.59 | 354.41 |  | 147 | 336 | 5.4038 | 227.2404 | 48.4599 | 49.6728 | 5.4027 | 0.21605 | 2.4998 | 2.7537 | 0.25387
Thromboplastin Zeit | 70 | 130 | 100 | s |  | 3.9184 | 5.0156 | 9.8305 | 0.31568 | 7 | 11.5 | 23 | 123.77 | 136.23 | 0.15792 | 15.8908 | 3.9548 | 95.3939 | 3.7727 | 0.031639 | 3.9184 | 100 | 2.9692 | 4.8676 | 3.8 | 6.23 | 66.2 | 73.8 | 123.77 | 136.23 |  | 70 | 130 | 4.558 | 96.5908 | 15.349 | 15.8413 | 4.5572 | 0.16292 | 2.4998 | 2.8404 | 0.34064
Triglyceride (7) | 0.39 | 1.4 | 0.895 | mmol/l | w | 5.5643 | 7.1223 | 13.9598 | 0.12052 | 5 | 9 | 16 | 1.31 | 1.49 | 0.32604 | 33.4901 | 5.7654 | 0.73892 | 0.042602 | 0.046123 | 0.049801 | 0.895 | 0.026508 | 0.073093 | 0.03 | 0.09 | 0.36 | 0.42 | 1.31 | 1.49 |  | 0.39 | 1.4 | -0.30257 | 0.77926 | 0.26097 | 0.26568 | -0.3044 | 0.33161 | 2.4998 | 2.6644 | 0.16459
Harnsäure, uric acid | 202 | 416 | 309 | µmol/l | m | 4.2291 | 5.4133 | 10.6101 | 0.26255 | 4 | 7 | 13 | 394.58 | 437.42 | 0.18429 | 18.5866 | 4.2821 | 289.8827 | 12.4131 | 0.034257 | 13.068 | 309 | 9.4025 | 16.7335 | 12.04 | 21.42 | 189.96 | 214.04 | 394.58 | 437.42 |  | 202 | 416 | 5.6695 | 294.8474 | 54.8021 | 56.3387 | 5.6685 | 0.18937 | 2.4998 | 2.7908 | 0.29106
Harnstoff, urea | 2.8 | 7.2 | 5 | mmol/l |  | 4.8187 | 6.168 | 12.0892 | 0.18655 | 7 | 10.5 | 20 | 6.78 | 7.62 | 0.24093 | 24.4473 | 4.9191 | 4.49 | 0.22087 | 0.039353 | 0.24094 | 5 | 0.15436 | 0.32751 | 0.2 | 0.42 | 2.6 | 3 | 6.78 | 7.62 |  | 2.8 | 7.2 | 1.5019 | 4.6222 | 1.13 | 1.1554 | 1.5006 | 0.24619 | 2.4998 | 2.7218 | 0.22201
Valproinat | 50 | 100 | 75 | mg/l |  | 4.1439 | 5.3042 | 10.3962 | 0.27604 | 8 | 11.5 | 20 | 94.95 | 105.05 | 0.17682 | 17.8214 | 4.1918 | 70.7107 | 2.9641 | 0.033535 | 3.1079 | 75 | 2.2695 | 3.9463 | 2.91 | 5.05 | 47.09 | 52.91 | 94.95 | 105.05 |  | 50 | 100 | 4.2586 | 71.8248 | 12.8002 | 13.1721 | 4.2577 | 0.18188 | 2.4998 | 2.8034 | 0.30356
Vancomycin | 20 | 40 | 30 | mg/l |  | 4.1439 | 5.3042 | 10.3962 | 0.27604 |  | 13 | 21 | 37.98 | 42.02 | 0.17682 | 17.8214 | 4.1918 | 28.2843 | 1.1856 | 0.033535 | 1.2432 | 30 | 0.90782 | 1.5785 | 1.16 | 2.02 | 18.84 | 21.16 | 37.98 | 42.02 |  | 20 | 40 | 3.3423 | 28.7299 | 5.1201 | 5.2688 | 3.3414 | 0.18188 | 2.4998 | 2.8034 | 0.30356
Urin
Albumin | 3 | 20 | 11.5 | mg/l |  | 6.6832 | 8.5545 | 16.7669 | 0.058747 | 8 | 15 | 26 | 18.39 | 21.61 | 0.48396 | 51.373 | 7.15 | 7.746 | 0.55384 | 0.0572 | 0.76857 | 11.5 | 0.28237 | 1.2548 | 0.36 | 1.61 | 2.64 | 3.36 | 18.39 | 21.61 |  | 3 | 20 | 2.0472 | 8.7083 | 4.4737 | 4.5393 | 2.0441 | 0.49027 | 2.4998 | 2.6126 | 0.1128
Calcium | 1 | 6.2 | 3.6 | mmol/l | w | 6.5638 | 8.4017 | 16.4674 | 0.063764 | 5 | 8.5 | 17 | 5.71 | 6.69 | 0.46545 | 49.183 | 6.9952 | 2.49 | 0.17418 | 0.055962 | 0.2363 | 3.6 | 0.090798 | 0.3818 | 0.12 | 0.49 | 0.88 | 1.12 | 5.71 | 6.69 |  | 1 | 6.2 | 0.91227 | 2.7748 | 1.3648 | 1.3851 | 0.90936 | 0.47166 | 2.4998 | 2.6168 | 0.11705
Creatinin | 3.18 | 11.49 | 7.335 | mmol/l |  | 5.5776 | 7.1394 | 13.9931 | 0.11956 | 7 | 12 | 21 | 10.72 | 12.26 | 0.3277 | 33.6701 | 5.781 | 6.0447 | 0.34944 | 0.046248 | 0.40912 | 7.335 | 0.21696 | 0.60128 | 0.28 | 0.77 | 2.9 | 3.46 | 10.72 | 12.26 |  | 3.18 | 11.49 | 1.7992 | 6.3781 | 2.1475 | 2.1861 | 1.7973 | 0.33328 | 2.4998 | 2.6636 | 0.16378
Glucose (2) | 0.13 | 0.82 | 0.475 | mmol/l |  | 6.5924 | 8.4382 | 16.539 | 0.062535 | 6 | 11 | 22 | 0.76 | 0.88 | 0.46984 | 49.7001 | 7.0321 | 0.3265 | 0.022959 | 0.056257 | 0.031314 | 0.475 | 0.011905 | 0.050722 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.76 | 0.88 |  | 0.13 | 0.82 | -1.1193 | 0.3646 | 0.18121 | 0.18389 | -1.1223 | 0.47607 | 2.4998 | 2.6158 | 0.11601
Harnstoff | 250 | 433 | 341.5 | mmol/l |  | 3.6918 | 4.7256 | 9.2621 | 0.3624 | 7 | 13.5 | 21 | 413.38 | 452.62 | 0.14012 | 14.0812 | 3.719 | 329.0137 | 12.2361 | 0.029752 | 12.6076 | 341.5 | 9.8853 | 15.33 | 12.65 | 19.62 | 237.35 | 262.65 | 413.38 | 452.62 |  | 250 | 433 | 5.7961 | 332.2595 | 46.7862 | 48.4552 | 5.7954 | 0.14507 | 2.4998 | 2.8846 | 0.38486
Kalium | 34 | 126 | 80 | mmol/l | 24 h-SU | 5.6289 | 7.205 | 14.1218 | 0.11592 | 5 | 8.5 | 15 | 117.48 | 134.52 | 0.33416 | 34.3713 | 5.8413 | 65.4523 | 3.8233 | 0.046731 | 4.5031 | 80 | 2.3535 | 6.6527 | 3.01 | 8.52 | 30.99 | 37.01 | 117.48 | 134.52 |  | 34 | 126 | 4.1813 | 69.2106 | 23.7886 | 24.211 | 4.1794 | 0.33977 | 2.4998 | 2.6605 | 0.1607
Natrium | 68 | 270 | 169 | mmol/l | 24 h-SU | 5.7656 | 7.3799 | 14.4647 | 0.10667 | 8 | 6.5 | 12 | 251.32 | 288.68 | 0.35176 | 36.2931 | 6.0036 | 135.4991 | 8.1348 | 0.048029 | 9.7438 | 169 | 4.8929 | 14.5947 | 6.26 | 18.68 | 61.74 | 74.26 | 251.32 | 288.68 |  | 68 | 270 | 4.909 | 144.147 | 52.3155 | 53.2151 | 4.907 | 0.35745 | 2.4998 | 2.6527 | 0.1529
Phosphat | 7 | 24 | 15.5 | mmol/l |  | 5.4694 | 7.0008 | 13.7217 | 0.12756 | 6 | 11.5 | 20 | 22.42 | 25.58 | 0.31432 | 32.2248 | 5.6546 | 12.9615 | 0.73292 | 0.045237 | 0.84776 | 15.5 | 0.46324 | 1.2323 | 0.59 | 1.58 | 6.41 | 7.59 | 22.42 | 25.58 |  | 7 | 24 | 2.562 | 13.6178 | 4.3883 | 4.4695 | 2.5602 | 0.31985 | 2.4998 | 2.6704 | 0.17058
Protein (Gesamt) | 22.5 | 150 | 86.25 | mg/l |  | 6.6832 | 8.5545 | 16.7669 | 0.058747 | 8 | 11.5 | 24 | 137.95 | 162.05 | 0.48396 | 51.373 | 7.15 | 58.0948 | 4.1538 | 0.0572 | 5.7643 | 86.25 | 2.1178 | 9.4108 | 2.71 | 12.05 | 19.79 | 25.21 | 137.95 | 162.05 |  | 22.5 | 150 | 4.0621 | 65.3125 | 33.553 | 34.0445 | 4.059 | 0.49027 | 2.4998 | 2.6126 | 0.1128
Liquor
Glucose | 48 | 86 | 67 | mmol/l |  | 3.8037 | 4.8688 | 9.5428 | 0.33837 | 5 | 9.5 | 18 | 81.99 | 90.01 | 0.14876 | 14.9589 | 3.8352 | 64.2495 | 2.4641 | 0.030682 | 2.5485 | 67 | 1.9655 | 3.1314 | 2.52 | 4.01 | 45.48 | 50.52 | 81.99 | 90.01 |  | 48 | 86 | 4.1628 | 64.9644 | 9.7179 | 10.0465 | 4.162 | 0.15373 | 2.4998 | 2.8618 | 0.36205
Immunglobulin A (2) | 0.4 | 3.9 | 2.15 | mg/l | lumbal | 7.2782 | 9.3161 | 18.2596 | 0.03824 | 10 | 15.5 | 27 | 3.56 | 4.24 | 0.58094 | 63.3577 | 7.944 | 1.249 | 0.099221 | 0.063552 | 0.15648 | 2.15 | 0.045265 | 0.2677 | 0.06 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 3.56 | 4.24 |  | 0.4 | 3.9 | 0.22234 | 1.4786 | 0.9368 | 0.94978 | 0.21836 | 0.58775 | 2.4998 | 2.5944 | 0.094637
Immunglobulin G (2) | 14 | 38 | 26 | mg/l | lumbal | 4.9494 | 6.3353 | 12.4171 | 0.17298 | 7 | 12 | 20 | 35.73 | 40.27 | 0.25473 | 25.8915 | 5.0637 | 23.0651 | 1.168 | 0.04051 | 1.2869 | 26 | 0.80073 | 1.773 | 1.02 | 2.27 | 12.98 | 15.02 | 35.73 | 40.27 |  | 14 | 38 | 3.1383 | 23.8257 | 6.1688 | 6.3016 | 3.137 | 0.26003 | 2.4998 | 2.7098 | 0.20998
Immunglobulin M (2) | 0.03 | 0.38 | 0.205 | mg/l | lumbal | 7.6692 | 9.8166 | 19.2405 | 0.028326 | 9 | 15.5 | 33 | 0.34 | 0.42 | 0.6477 | 72.1955 | 8.4821 | 0.10677 | 0.0090564 | 0.067857 | 0.015722 | 0.205 | 0.003847 | 0.027597 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | 0.42 |  | 0.03 | 0.38 | -2.2371 | 0.13169 | 0.095073 | 0.096364 | -2.2417 | 0.65486 | 2.4998 | 2.5846 | 0.084802
Lactat | 1.2 | 2.1 | 1.65 | mmol/l |  | 3.7264 | 4.7698 | 9.3488 | 0.35477 | 7 | 11.5 | 20 | 2 | 2.2 | 0.14276 | 14.349 | 3.7549 | 1.5875 | 0.059607 | 0.030039 | 0.061485 | 1.65 | 0.047968 | 0.075003 | 0.06 | 0.1 | 1.14 | 1.26 | 2 | 2.2 |  | 1.2 | 2.1 | 0.46213 | 1.6037 | 0.23012 | 0.23819 | 0.46141 | 0.14771 | 2.4998 | 2.8774 | 0.3776
Protein (Gesamt) | 200 | 500 | 350 | mg/l |  | 4.7488 | 6.0785 | 11.9139 | 0.19423 | 8 | 13.5 | 23 | 471.29 | 528.71 | 0.23375 | 23.6977 | 4.8423 | 316.2278 | 15.3126 | 0.038738 | 16.6209 | 350 | 10.8102 | 22.4317 | 13.84 | 28.71 | 186.16 | 213.84 | 471.29 | 528.71 |  | 200 | 500 | 5.7565 | 324.9859 | 77.0142 | 78.7873 | 5.7552 | 0.23898 | 2.4998 | 2.7286 | 0.22886
1 RG, Referenzgrenzen, wurden Ref.1 entnommen, falls nicht anders angegeben. Kursiv: 15% der oberen Referenzgrenze.
2 Messwert oder Zielwert des Kontrollmaterials.
3 m Männer, w Frauen, SU 24 Stunden-Sammelurin
4 erweiterte Messunsicherheit, pU% = 2,39·pCVA |  | 3. Rustad P, Felding P, Lahti A, Hylthoft Petersen P. Descriptive analytical data and consequences for calculation of common reference intervals in the Nordic reference interval project 2000. Scand J Clin Lab Invest 2004;64:343-70.
5 erweiterte Messunsicherheit für Ringversuche.
6 RMSD, root mean square of measurement deviation (zulässige relative Abweichung des Einzelwertes, bzw. des relativen quadratischen Mittelwertes, Spalte 3 in Tabelle b1 der RiliBÄK 2008).
7 % = 0,09148 x IFCC (mmol/mol) + 2,152 (9)

## Tabelle1
Tabelle | Zulässige Impräzision (pCVA) und kombinierte Messunsicherheit (pU%) für einen bestimmten Messwert (xi). Vergleich des aktuellen Vorschlags mit den Angaben der RiliBÄK.
Messgröße | [9 empty] | RilibÄK 2003 | RiliBÄK 2008 | RiliBÄK 2008
| untere RG1 | obere RG1 | Mittelwert | Unit | Bemerkung 3 | pCVA (xi) | pU%4 (xi) | pUEQAS %5 | ΔFPR %7 | pCVA | RMSD6 | EQAS | RL2-pD (RL2) | RL2+pD (RL2) | sE,ln | CVE* | pCVA | Median | psA (Med) | Steigung | ps a(xi) | Mittelwert | ps a(RL1) | ps a(RL2) | pD (RL1) | pD(RL2) | RL1-pD (RL1) | RL1+pD (RL1) | RL2-pD (RL2) | RL2+pD (RL2) | bias | RL1+bias | RL2+bias | MW_log | MW_lin | SD_lin | SD_lin_neu | MW_log_neu | SD_log_neu | FPR_alt_% | FPR_neu_% | ΔFPR %
Plasma, Serum, Vollblut | [16 empty] | (median) | [13 empty] | (as units)
Activierte PTT | 26 | 36 | 31 | s |  | 2.8326 | 6.77 | 13.2691 | 0.64177 | 6 | 10.5 | 18 | 34.73 | 37.27 | 0.083016 | 8.3159 | 2.8401 | 30.5941 | 0.86889 | 0.02272 | 0.87811 | 31 | 0.76451 | 0.99171 | 0.98 | 1.27 | 25.02 | 26.98 | 34.73 | 37.27 |  | 26 | 36 | 3.4208 | 30.6997 | 2.553 | 2.6998 | 3.4204 | 0.087772 | 2.4998 | 3.1554 | 0.6556
Albumin | 35 | 53 | 44 | g/l | > 60 Jahre | 3.2059 | 7.662 | 15.0175 | 0.49493 | 7 | 12.5 | 20 | 50.9 | 55.1 | 0.10585 | 10.615 | 3.2195 | 43.0697 | 1.3866 | 0.025756 | 1.4106 | 44 | 1.1788 | 1.6424 | 1.51 | 2.1 | 33.49 | 36.51 | 50.9 | 55.1 |  | 35 | 53 | 3.7628 | 43.3117 | 4.5975 | 4.8091 | 3.7623 | 0.11069 | 2.4998 | 3.0121 | 0.51232
Alkalische Phosphatase | 30 | 80 | 55 | U/l | w | 4.9071 | 11.728 | 22.9869 | 0.17727 | 6 | 13 | 21 | 75.26 | 84.74 | 0.25021 | 25.4179 | 5.0168 | 48.9898 | 2.4577 | 0.040134 | 2.6989 | 55 | 1.6956 | 3.7023 | 2.17 | 4.74 | 27.83 | 32.17 | 75.26 | 84.74 |  | 30 | 80 | 3.8916 | 50.5476 | 12.8481 | 13.1286 | 3.8903 | 0.2555 | 2.4998 | 2.7136 | 0.21376
Aldosteron | 180 | 790 | 485 | pmol/l | stehend | 5.9568 | 14.2367 | 27.904 | 0.094752 | 14 |  |  | 733.55 | 846.45 | 0.37732 | 39.1152 | 6.2342 | 377.0942 | 23.5088 | 0.049874 | 28.8904 | 485 | 13.679 | 44.1019 | 17.51 | 56.45 | 162.49 | 197.51 | 733.55 | 846.45 |  | 180 | 790 | 5.9325 | 404.9155 | 158.3833 | 160.9967 | 5.9303 | 0.38311 | 2.4998 | 2.6427 | 0.14292
Alpha-Fetoprotein (2) | 0.9 | 6 | 3.45 | µg/l |  | 6.6832 | 15.9729 | 31.3069 | 0.058747 | 10 | 17 | 24 | 5.52 | 6.48 | 0.48396 | 51.373 | 7.15 | 2.3238 | 0.16615 | 0.0572 | 0.23057 | 3.45 | 0.084711 | 0.37643 | 0.11 | 0.48 | 0.79 | 1.01 | 5.52 | 6.48 |  | 0.9 | 6 | 0.8432 | 2.6125 | 1.3421 | 1.3618 | 0.84013 | 0.49027 | 2.4998 | 2.6126 | 0.1128
AST/GOT | 10 | 35 | 22.5 | U/l | w | 5.5123 | 13.1744 | 25.8217 | 0.12434 | 6 | 11.5 | 21 | 32.68 | 37.32 | 0.31958 | 32.7919 | 5.7045 | 18.7083 | 1.0672 | 0.045636 | 1.2403 | 22.5 | 0.66981 | 1.8107 | 0.86 | 2.32 | 9.14 | 10.86 | 32.68 | 37.32 |  | 10 | 35 | 2.929 | 19.6885 | 6.4562 | 6.5743 | 2.9272 | 0.32513 | 2.4998 | 2.6676 | 0.16783
ALT/GPT | 10 | 35 | 22.5 | U/l | w | 5.5123 | 13.1744 | 25.8217 | 0.12434 | 6 | 11.5 | 21 | 32.68 | 37.32 | 0.31958 | 32.7919 | 5.7045 | 18.7083 | 1.0672 | 0.045636 | 1.2403 | 22.5 | 0.66981 | 1.8107 | 0.86 | 2.32 | 9.14 | 10.86 | 32.68 | 37.32 |  | 10 | 35 | 2.929 | 19.6885 | 6.4562 | 6.5743 | 2.9272 | 0.32513 | 2.4998 | 2.6676 | 0.16783
Bilirubin, total | 3.4 | 18.8 | 11.1 | µmol/l |  | 6.3704 | 15.2253 | 29.8416 | 0.072602 |  | 13 | 22 | 17.36 | 20.24 | 0.43625 | 45.7848 | 6.7479 | 7.995 | 0.5395 | 0.053984 | 0.70712 | 11.1 | 0.29144 | 1.1228 | 0.37 | 1.44 | 3.03 | 3.77 | 17.36 | 20.24 |  | 3.4 | 18.8 | 2.0788 | 8.7931 | 4.0259 | 4.0875 | 2.0762 | 0.44231 | 2.4998 | 2.6242 | 0.12446
Ca 15-3 | 6 | 40 | 23 | kU/l |  | 6.6832 | 15.9729 | 31.3069 | 0.058747 |  | 16 | 24 | 36.79 | 43.21 | 0.48396 | 51.373 | 7.15 | 15.4919 | 1.1077 | 0.0572 | 1.5371 | 23 | 0.56474 | 2.5095 | 0.72 | 3.21 | 5.28 | 6.72 | 36.79 | 43.21 |  | 6 | 40 | 2.7403 | 17.4167 | 8.9475 | 9.0785 | 2.7372 | 0.49027 | 2.4998 | 2.6126 | 0.1128
Calcium | 2.2 | 2.65 | 2.425 | mmol/l |  | 2.1195 | 5.0657 | 9.9287 | 1.137 | 3 | 6 | 10 | 2.58 | 2.72 | 0.047475 | 4.7502 | 2.1214 | 2.4145 | 0.051221 | 0.016971 | 0.051399 | 2.425 | 0.04758 | 0.055217 | 0.06 | 0.07 | 2.14 | 2.26 | 2.58 | 2.72 |  | 2.2 | 2.65 | 0.88151 | 2.4173 | 0.11482 | 0.1258 | 0.88128 | 0.052009 | 2.4998 | 3.6447 | 1.145
Calcium,ionisiert | 1.15 | 1.45 | 1.3 | mmol/l |  | 2.3777 | 5.6826 | 11.138 | 0.91161 | 5 | 7.5 | 15 | 1.41 | 1.49 | 0.059133 | 5.9185 | 2.3809 | 1.2913 | 0.030744 | 0.019047 | 0.03091 | 1.3 | 0.028053 | 0.033767 | 0.04 | 0.04 | 1.11 | 1.19 | 1.41 | 1.49 |  | 1.15 | 1.45 | 0.25566 | 1.2936 | 0.07656 | 0.082564 | 0.25538 | 0.063761 | 2.4998 | 3.4213 | 0.92156
Carbamazepin | 4 | 10 | 7 | mg/l |  | 4.7488 | 11.3497 | 22.2454 | 0.19423 | 7 | 12 | 20 | 9.43 | 10.57 | 0.23375 | 23.6977 | 4.8423 | 6.3246 | 0.30625 | 0.038738 | 0.33242 | 7 | 0.2162 | 0.44863 | 0.28 | 0.57 | 3.72 | 4.28 | 9.43 | 10.57 |  | 4 | 10 | 1.8444 | 6.4997 | 1.5403 | 1.5757 | 1.8432 | 0.23898 | 2.4998 | 2.7286 | 0.22886
CEA | 0.75 | 5 | 2.875 | µg/l |  | 6.6832 | 15.9729 | 31.3069 | 0.058747 |  | 14 | 24 | 4.6 | 5.4 | 0.48396 | 51.373 | 7.15 | 1.9365 | 0.13846 | 0.0572 | 0.19214 | 2.875 | 0.070592 | 0.31369 | 0.09 | 0.4 | 0.66 | 0.84 | 4.6 | 5.4 |  | 0.75 | 5 | 0.66088 | 2.1771 | 1.1184 | 1.1348 | 0.65781 | 0.49027 | 2.4998 | 2.6126 | 0.1128
Chlorid | 95 | 106 | 100.5 | mmol/l |  | 1.595 | 3.812 | 7.4715 | 1.896 | 2.5 | 4.5 | 8 | 103.86 | 108.14 | 0.02795 | 2.7955 | 1.5955 | 100.3494 | 1.601 | 0.012764 | 1.603 | 100.5 | 1.5328 | 1.6732 | 1.96 | 2.14 | 93.04 | 96.96 | 103.86 | 108.14 |  | 95 | 106 | 4.6087 | 100.3886 | 2.8064 | 3.2319 | 4.6085 | 0.032186 | 2.4998 | 4.4004 | 1.9006
Cholesterin (3) | 3.9 | 5.9 | 4.9 | mmol/l |  | 3.2021 | 7.6529 | 14.9998 | 0.49619 | 4 | 7 | 13 | 5.67 | 6.13 | 0.10561 | 10.5901 | 3.2156 | 4.7969 | 0.15425 | 0.025725 | 0.1569 | 4.9 | 0.13118 | 0.18263 | 0.17 | 0.23 | 3.73 | 4.07 | 5.67 | 6.13 |  | 3.9 | 5.9 | 1.568 | 4.8237 | 0.51084 | 0.53439 | 1.5674 | 0.11045 | 2.4998 | 3.0133 | 0.51354
Cholinesterase | 3.93 | 10.8 | 7.365 | U/l | w | 4.9787 | 11.8992 | 23.3224 | 0.17007 | 6 |  |  | 10.15 | 11.45 | 0.25788 | 26.2232 | 5.0964 | 6.5149 | 0.33203 | 0.040771 | 0.36668 | 7.365 | 0.22664 | 0.50673 | 0.29 | 0.65 | 3.64 | 4.22 | 10.15 | 11.45 |  | 3.93 | 10.8 | 1.8741 | 6.7352 | 1.7662 | 1.8038 | 1.8727 | 0.2632 | 2.4998 | 2.7072 | 0.20741
Cortisol | 138 | 690 | 414 | nmol/l | 8 Uhr | 6.1944 | 14.8047 | 29.0172 | 0.081457 | 11 | 16 | 30 | 638.73 | 741.27 | 0.41057 | 42.8497 | 6.5268 | 308.5774 | 20.1404 | 0.052215 | 25.645 | 414 | 11.2337 | 40.0562 | 14.38 | 51.27 | 123.62 | 152.38 | 638.73 | 741.27 |  | 138 | 690 | 5.732 | 335.7131 | 143.8519 | 146.1199 | 5.7295 | 0.41652 | 2.4998 | 2.6316 | 0.13184
Creatinin | 49 | 97 | 73 | µmol/l | m | 4.1135 | 9.8313 | 19.2694 | 0.28103 | 6 | 11.5 | 20 | 92.13 | 101.87 | 0.17421 | 17.5537 | 4.1598 | 68.942 | 2.8678 | 0.033278 | 3.0029 | 73 | 2.2042 | 3.8015 | 2.82 | 4.87 | 46.18 | 51.82 | 92.13 | 101.87 |  | 49 | 97 | 4.2333 | 69.9961 | 12.2869 | 12.6485 | 4.2324 | 0.17925 | 2.4998 | 2.808 | 0.30821
Creatinkinase | 25 | 150 | 87.5 | U/l | w | 6.5091 | 15.5568 | 30.4912 | 0.066173 | 5 | 11 | 20 | 138.28 | 161.72 | 0.45708 | 48.2028 | 6.9248 | 61.2372 | 4.2406 | 0.055398 | 5.6955 | 87.5 | 2.2331 | 9.1579 | 2.86 | 11.72 | 22.14 | 27.86 | 138.28 | 161.72 |  | 25 | 150 | 4.1148 | 67.9803 | 32.7684 | 33.2596 | 4.1119 | 0.46325 | 2.4998 | 2.6189 | 0.11908
C-reaktives Protein | 0.75 | 5 | 2.875 | mg/l |  | 6.6832 | 15.9729 | 31.3069 | 0.058747 | 8 | 13.5 | 20 | 4.6 | 5.4 | 0.48396 | 51.373 | 7.15 | 1.9365 | 0.13846 | 0.0572 | 0.19214 | 2.875 | 0.070592 | 0.31369 | 0.09 | 0.4 | 0.66 | 0.84 | 4.6 | 5.4 |  | 0.75 | 5 | 0.66088 | 2.1771 | 1.1184 | 1.1348 | 0.65781 | 0.49027 | 2.4998 | 2.6126 | 0.1128
Digoxin | 0.8 | 2 | 1.4 | µg/l |  | 4.7488 | 11.3497 | 22.2454 | 0.19423 | 9 | 14 | 30 | 1.89 | 2.11 | 0.23375 | 23.6977 | 4.8423 | 1.2649 | 0.061251 | 0.038738 | 0.066484 | 1.4 | 0.043241 | 0.089727 | 0.06 | 0.11 | 0.74 | 0.86 | 1.89 | 2.11 |  | 0.8 | 2 | 0.235 | 1.2999 | 0.30806 | 0.31515 | 0.23377 | 0.23898 | 2.4998 | 2.7286 | 0.22886
Digitoxin | 10 | 25 | 17.5 | µg/l |  | 4.7488 | 11.3497 | 22.2454 | 0.19423 | 10 | 15.5 | 30 | 23.56 | 26.44 | 0.23375 | 23.6977 | 4.8423 | 15.8114 | 0.76563 | 0.038738 | 0.83105 | 17.5 | 0.54051 | 1.1216 | 0.69 | 1.44 | 9.31 | 10.69 | 23.56 | 26.44 |  | 10 | 25 | 2.7607 | 16.2493 | 3.8507 | 3.9394 | 2.7595 | 0.23898 | 2.4998 | 2.7286 | 0.22886
Erythrocyten | 4.1 | 5.1 | 4.6 | 1012/l | w | 2.3042 | 5.5071 | 10.7939 | 0.96901 |  | 4 | 8 | 4.95 | 5.25 | 0.055677 | 5.572 | 2.3069 | 4.5727 | 0.10549 | 0.018456 | 0.10599 | 4.6 | 0.096766 | 0.11522 | 0.12 | 0.15 | 3.98 | 4.22 | 4.95 | 5.25 |  | 4.1 | 5.1 | 1.5201 | 4.5798 | 0.25519 | 0.27633 | 1.5198 | 0.060281 | 2.4998 | 3.4782 | 0.97838
Estradiol,17-beta | 110 | 1100 | 605 | pmol/l | Follikelphase | 7.3165 | 17.4864 | 34.2734 | 0.037154 | 13 | 22 | 35 | 1002.81 | 1197.19 | 0.58739 | 64.1899 | 7.9962 | 347.8505 | 27.815 | 0.06397 | 44.2648 | 605 | 12.5997 | 75.93 | 16.13 | 97.19 | 93.87 | 126.13 | 1002.81 | 1197.19 |  | 110 | 1100 | 5.8518 | 413.3476 | 265.3276 | 268.9946 | 5.8477 | 0.59424 | 2.4998 | 2.5934 | 0.093612
Ferritin | 22 | 112 | 67 | µg/l | w, 20-50 Jahre | 6.2264 | 14.8811 | 29.1669 | 0.079789 | 9 | 13.5 | 25 | 103.63 | 120.37 | 0.41517 | 43.3717 | 6.5667 | 49.6387 | 3.2596 | 0.052534 | 4.1717 | 67 | 1.8077 | 6.5357 | 2.31 | 8.37 | 19.69 | 24.31 | 103.63 | 120.37 |  | 22 | 112 | 3.9048 | 54.1064 | 23.4669 | 23.8348 | 3.9023 | 0.42114 | 2.4998 | 2.6302 | 0.13045
Glucose | 3.9 | 6.4 | 5.15 | mmol/l | venöses Plasma | 3.5054 | 8.378 | 16.4208 | 0.40725 | 5 | 11 | 15 | 6.12 | 6.68 | 0.12636 | 12.6864 | 3.5265 | 4.996 | 0.17618 | 0.028212 | 0.18053 | 5.15 | 0.14526 | 0.21579 | 0.19 | 0.28 | 3.71 | 4.09 | 6.12 | 6.68 | 0 | 3.9 | 6.4 | 1.6086 | 5.036 | 0.63889 | 0.66391 | 1.608 | 0.13126 | 2.4998 | 2.9275 | 0.4277
Glucose | 70 | 115 | 92.5 | mg/dl | venöses Plasma | 3.5094 | 8.3875 | 16.4394 | 0.40622 |  |  |  | 110.03 | 119.97 | 0.12664 | 12.7152 | 3.5306 | 89.7218 | 3.1677 | 0.028245 | 3.2462 | 92.5 | 2.6107 | 3.8817 | 3.34 | 4.97 | 66.66 | 73.34 | 110.03 | 119.97 |  | 70 | 115 | 4.4967 | 90.4442 | 11.5001 | 11.9495 | 4.4961 | 0.13155 | 2.4998 | 2.9265 | 0.42672
γ-Glutamyltransferase | 9 | 36 | 22.5 | U/l | w | 5.7799 | 13.8141 | 27.0756 | 0.10573 | 6 | 11.5 | 21 | 33.5 | 38.5 | 0.35365 | 36.4997 | 6.0208 | 18 | 1.0837 | 0.048166 | 1.3005 | 22.5 | 0.65024 | 1.9507 | 0.83 | 2.5 | 8.17 | 9.83 | 33.5 | 38.5 |  | 9 | 36 | 2.8904 | 19.1615 | 6.9939 | 7.1138 | 2.8883 | 0.35934 | 2.4998 | 2.6519 | 0.15211
Hämoglobin | 123 | 153 | 139 | g/l | w | 2.3009 | 5.4992 | 10.7784 | 0.96901 | 2 | 4 | 6 | 148.74 | 157.26 | 0.055677 | 5.572 | 2.3069 | 137.1824 | 3.1647 | 0.018456 | 3.1983 | 138 | 2.903 | 3.4567 | 3.72 | 4.42 | 119.28 | 126.72 | 148.58 | 157.42 |  | 123 | 153 | 4.9213 | 137.3952 | 7.6557 | 8.2969 | 4.921 | 0.060332 | 2.4998 | 3.4897 | 0.98992
Haemoglobin A1c 8 | 3.4 | 4.7 | 4.05 | % |  | 2.8253 | 6.7525 | 13.2349 | 0.64519 | 6 |  |  | 4.53 | 4.87 | 0.082599 | 8.274 | 2.8327 | 3.9975 | 0.11324 | 0.022661 | 0.11443 | 4.05 | 0.099696 | 0.12916 | 0.13 | 0.17 | 3.27 | 3.53 | 4.53 | 4.87 |  | 3.4 | 4.7 | 1.3857 | 4.0112 | 0.33188 | 0.35105 | 1.3853 | 0.087353 | 2.4998 | 3.1587 | 0.65895
Haemoglobin A1c 8 | 14 | 28 | 21 | mmol/mol |  | 4.1439 | 9.9039 | 19.4116 | 0.27604 |  | 10 | 18 | 26.59 | 29.41 | 0.17682 | 17.8214 | 4.1918 | 19.799 | 0.82994 | 0.033535 | 0.87022 | 21 | 0.63547 | 1.105 | 0.81 | 1.41 | 13.19 | 14.81 | 26.59 | 29.41 |  | 14 | 28 | 2.9856 | 20.1109 | 3.5841 | 3.6882 | 2.9847 | 0.18188 | 2.4998 | 2.8034 | 0.30356
Hämatocrit | 34.7 | 44.7 | 39.7 | % | w | 2.4894 | 5.9496 | 11.6612 | 0.83288 | 3 | 5 | 9 | 43.31 | 46.09 | 0.0646 | 6.4668 | 2.4933 | 39.3839 | 0.98198 | 0.019947 | 0.98828 | 39.7 | 0.88855 | 1.088 | 1.14 | 1.39 | 33.56 | 35.84 | 43.31 | 46.09 |  | 34.7 | 44.7 | 3.6734 | 39.4661 | 2.5522 | 2.7369 | 3.673 | 0.069264 | 2.4998 | 3.3435 | 0.84373
h-Choriongonadotropin [2] | 1.5 | 10 | 5.75 | IU/l | Lutealphase | 6.6832 | 15.9729 | 31.3069 | 0.058747 | 12 | 17 | 30 | 9.2 | 10.8 | 0.48396 | 51.373 | 7.15 | 3.873 | 0.27692 | 0.0572 | 0.38429 | 5.75 | 0.14118 | 0.62739 | 0.18 | 0.8 | 1.32 | 1.68 | 9.2 | 10.8 |  | 1.5 | 10 | 1.354 | 4.3542 | 2.2369 | 2.2696 | 1.351 | 0.49027 | 2.4998 | 2.6126 | 0.1128
Immunglobulin A | 0.93 | 3.93 | 2.43 | g/l |  | 5.8854 | 14.0662 | 27.5698 | 0.099065 | 7 | 12 | 20 | 3.65 | 4.21 | 0.36766 | 38.0437 | 6.1477 | 1.9118 | 0.11753 | 0.049181 | 0.14302 | 2.43 | 0.069244 | 0.21679 | 0.09 | 0.28 | 0.84 | 1.02 | 3.65 | 4.21 |  | 0.93 | 3.93 | 0.64803 | 2.0455 | 0.77817 | 0.7912 | 0.6459 | 0.37341 | 2.4998 | 2.6463 | 0.14653
Immunglobulin G | 7 | 16 | 11.5 | g/l |  | 4.5176 | 10.797 | 21.1622 | 0.22199 | 6 | 10 | 18 | 15.12 | 16.88 | 0.21089 | 21.3254 | 4.5908 | 10.583 | 0.48584 | 0.036726 | 0.51952 | 11.5 | 0.35425 | 0.68479 | 0.45 | 0.88 | 6.55 | 7.45 | 15.12 | 16.88 |  | 7 | 16 | 2.3592 | 10.821 | 2.3076 | 2.3654 | 2.3581 | 0.21605 | 2.4998 | 2.7537 | 0.25387
Immunglobulin M | 0.4 | 2.3 | 1.35 | g/l |  | 6.4373 | 15.3851 | 30.1548 | 0.069444 | 8 | 13 | 26 | 2.12 | 2.48 | 0.44622 | 46.9387 | 6.8329 | 0.95917 | 0.065539 | 0.054663 | 0.086903 | 1.35 | 0.034973 | 0.13883 | 0.04 | 0.18 | 0.36 | 0.44 | 2.12 | 2.48 |  | 0.4 | 2.3 | -0.041691 | 1.0596 | 0.49735 | 0.50489 | -0.044439 | 0.45234 | 2.4998 | 2.6216 | 0.12182
Eisen | 7.2 | 21.5 | 14.35 | µmol/l | m, 60 Jahre | 5.17 | 12.3564 | 24.2185 | 0.15217 | 4 |  |  | 20.16 | 22.84 | 0.27907 | 28.4597 | 5.3113 | 12.4419 | 0.66082 | 0.04249 | 0.7419 | 14.35 | 0.43809 | 1.0457 | 0.56 | 1.34 | 6.64 | 7.76 | 20.16 | 22.84 |  | 7.2 | 21.5 | 2.5211 | 12.9359 | 3.6815 | 3.7555 | 2.5195 | 0.28447 | 2.4998 | 2.6915 | 0.19176
Lactat | 0.6 | 2.2 | 1.4 | mmol/l | venöses Plasma | 5.6074 | 13.4018 | 26.2675 | 0.11743 | 6 | 11 | 18 | 2.05 | 2.35 | 0.33145 | 34.0765 | 5.8161 | 1.1489 | 0.066821 | 0.046528 | 0.078504 | 1.4 | 0.041281 | 0.11573 | 0.05 | 0.15 | 0.55 | 0.65 | 2.05 | 2.35 |  | 0.6 | 2.2 | 0.13882 | 1.2138 | 0.41362 | 0.421 | 0.13695 | 0.33705 | 2.4998 | 2.6618 | 0.16197
LDH (3) | 105 | 205 | 155 | U/l |  | 4.0721 | 9.7324 | 19.0755 | 0.288 | 5 | 9 | 18 | 194.81 | 215.19 | 0.17068 | 17.1926 | 4.1161 | 146.714 | 6.039 | 0.032929 | 6.3118 | 155 | 4.6654 | 7.9583 | 5.97 | 10.19 | 99.03 | 110.97 | 194.81 | 215.19 |  | 105 | 205 | 4.9885 | 148.8666 | 25.5941 | 26.3609 | 4.9876 | 0.17571 | 2.4998 | 2.8145 | 0.3147
Leucocyten (2) | 4.5 | 10 | 7.25 | 109/l |  | 4.4418 | 10.616 | 20.8074 | 0.23194 | 4 | 6.5 | 18 | 9.46 | 10.54 | 0.2037 | 20.5832 | 4.5092 | 6.7082 | 0.30249 | 0.036074 | 0.32203 | 7.25 | 0.22283 | 0.42124 | 0.29 | 0.54 | 4.21 | 4.79 | 9.46 | 10.54 |  | 4.5 | 10 | 1.9033 | 6.8488 | 1.4097 | 1.446 | 1.9023 | 0.20884 | 2.4998 | 2.7627 | 0.26293
Lipase (41) | 13 | 59 | 36 | U/l | 1,2-Diglyzeride | 6.019 | 14.3855 | 28.1955 | 0.091114 |  | 12 | 25 | 54.74 | 63.26 | 0.38586 | 40.0683 | 6.3102 | 27.6948 | 1.7476 | 0.050481 | 2.1668 | 36 | 1.0058 | 3.3279 | 1.29 | 4.26 | 11.71 | 14.29 | 54.74 | 63.26 |  | 13 | 59 | 3.3212 | 29.8352 | 11.9545 | 12.1492 | 3.319 | 0.3917 | 2.4998 | 2.6397 | 0.13989
Magnesium | 0.77 | 1.03 | 0.9 | mmol/l | w | 2.6743 | 6.3915 | 12.5273 | 0.72165 | 5 | 7.5 | 15 | 1 | 1.06 | 0.074215 | 7.4318 | 2.6799 | 0.89056 | 0.023866 | 0.021439 | 0.024068 | 0.9 | 0.021281 | 0.026855 | 0.03 | 0.03 | 0.74 | 0.8 | 1 | 1.06 |  | 0.77 | 1.03 | -0.1159 | 0.89302 | 0.066367 | 0.070596 | -0.11626 | 0.078931 | 2.4998 | 3.2339 | 0.73407
Kalium (3), Potassium | 3.6 | 4.65 | 4.125 | mmol/l | w | 2.5031 | 5.9824 | 11.7255 | 0.82386 | 2.5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.8 | 0.065289 | 6.5359 | 2.5072 | 4.0915 | 0.10258 | 0.020057 | 0.10325 | 4.125 | 0.092722 | 0.11378 | 0.12 | 0.15 | 3.48 | 3.72 | 4.5 | 4.8 |  | 3.6 | 4.65 | 1.4089 | 4.1002 | 0.26798 | 0.28719 | 1.4086 | 0.069957 | 2.4998 | 3.3346 | 0.83483
pO2 | 71 | 104 | 87.5 | mmHg | arteriell | 3.0729 | 7.3442 | 14.3945 | 0.54163 | 4 | 7 | 18 | 100.04 | 107.96 | 0.097375 | 9.7607 | 3.0839 | 85.9302 | 2.65 | 0.024671 | 2.6888 | 87.5 | 2.2817 | 3.0958 | 2.92 | 3.96 | 68.08 | 73.92 | 100.04 | 107.96 |  | 71 | 104 | 4.4535 | 86.3386 | 8.4272 | 8.8457 | 4.4531 | 0.10219 | 2.4998 | 3.0575 | 0.55771
pCO2 | 35 | 46 | 40.5 | mmHg | m, arterielll | 2.5895 | 6.1888 | 12.1301 | 0.76999 | 3.5 | 6.5 | 12 | 44.51 | 47.49 | 0.069718 | 6.9802 | 2.5943 | 40.1248 | 1.0409 | 0.020754 | 1.0487 | 40.5 | 0.93459 | 1.1629 | 1.2 | 1.49 | 33.8 | 36.2 | 44.51 | 47.49 |  | 35 | 46 | 3.692 | 40.2224 | 2.8076 | 2.9971 | 3.6917 | 0.07441 | 2.4998 | 3.2815 | 0.78168
pH | 7.37 | 7.45 | 7.41 |  | arterial | 0.15943 | 0.38103 | 0.74682 | 1.9878 |  | 0.4 | 0.8 | 7.43 | 7.47 | 0.0027542 | 0.27542 | 0.15943 | 7.4099 | 0.011813 | 0.0012754 | 0.011814 | 7.41 | 0.011762 | 0.011865 | 0.02 | 0.02 | 7.35 | 7.39 | 7.43 | 7.47 |  | 7.37 | 7.45 | 2.0028 | 7.4099 | 0.020408 | 0.023581 | 2.0028 | 0.0031823 | 2.4998 | 4.4877 | 1.9879
Phenobarbital | 10 | 40 | 25 | mg/l |  | 5.7799 | 13.8141 | 27.0756 | 0.10573 | 7 | 10 | 20 | 37.23 | 42.77 | 0.35365 | 36.4997 | 6.0208 | 20 | 1.2042 | 0.048166 | 1.445 | 25 | 0.72249 | 2.1675 | 0.92 | 2.77 | 9.08 | 10.92 | 37.23 | 42.77 |  | 10 | 40 | 2.9957 | 21.2906 | 7.771 | 7.9042 | 2.9937 | 0.35934 | 2.4998 | 2.6519 | 0.15211
Phenytoin | 10 | 20 | 15 | mg/l |  | 4.1439 | 9.9039 | 19.4116 | 0.27604 | 7 | 11 | 20 | 18.99 | 21.01 | 0.17682 | 17.8214 | 4.1918 | 14.1421 | 0.59281 | 0.033535 | 0.62158 | 15 | 0.45391 | 0.78926 | 0.58 | 1.01 | 9.42 | 10.58 | 18.99 | 21.01 |  | 10 | 20 | 2.6492 | 14.365 | 2.56 | 2.6344 | 2.6483 | 0.18188 | 2.4998 | 2.8034 | 0.30356
Phosphat | 0.84 | 1.45 | 1.145 | mmol/l |  | 3.6805 | 8.7965 | 17.2411 | 0.36495 | 5 | 9 | 16 | 1.38 | 1.52 | 0.13926 | 13.9943 | 3.7073 | 1.1036 | 0.040915 | 0.029659 | 0.042142 | 1.145 | 0.033096 | 0.051188 | 0.04 | 0.07 | 0.8 | 0.88 | 1.38 | 1.52 |  | 0.84 | 1.45 | 0.098605 | 1.1144 | 0.15595 | 0.16154 | 0.097904 | 0.14421 | 2.4998 | 2.8871 | 0.38727
Primidon | 5 | 15 | 10 | mg/l |  | 5.1805 | 12.3813 | 24.2673 | 0.15125 | 8 |  |  | 14.06 | 15.94 | 0.28026 | 28.5853 | 5.3231 | 8.6603 | 0.46099 | 0.042585 | 0.51805 | 10 | 0.30512 | 0.73097 | 0.39 | 0.94 | 4.61 | 5.39 | 14.06 | 15.94 |  | 5 | 15 | 2.1587 | 9.0071 | 2.5747 | 2.6263 | 2.1572 | 0.28565 | 2.4998 | 2.6907 | 0.19096
Progesteron (2) | 13.3 | 75.4 | 44.35 | nmol/l | Lutealphase | 6.4132 | 15.3275 | 30.0419 | 0.07057 | 12 | 17 | 35 | 69.6 | 81.2 | 0.44261 | 46.5202 | 6.8022 | 31.6673 | 2.1541 | 0.054418 | 2.8442 | 44.35 | 1.1546 | 4.5339 | 1.48 | 5.8 | 11.82 | 14.78 | 69.6 | 81.2 |  | 13.3 | 75.4 | 3.4553 | 34.9263 | 16.2478 | 16.4948 | 3.4526 | 0.44871 | 2.4998 | 2.6226 | 0.12276
Prostata specifisches Antigen (8) | 0.27 | 1.87 | 1.07 | µg/l | 18-39 Jahre | 6.7451 | 16.1208 | 31.5967 | 0.056274 | 9 | 15.5 | 25 | 1.72 | 2.02 | 0.49369 | 52.5359 | 7.2309 | 0.71056 | 0.05138 | 0.057847 | 0.072172 | 1.07 | 0.025895 | 0.11845 | 0.03 | 0.15 | 0.24 | 0.3 | 1.72 | 2.02 |  | 0.27 | 1.87 | -0.3417 | 0.80265 | 0.42168 | 0.42781 | -0.34486 | 0.50005 | 2.4998 | 2.6105 | 0.11069
Natrium, sodium | 135 | 145 | 140 | mmol/l |  | 1.2541 | 2.9972 | 5.8745 | 2.7783 | 1.8 | 3 | 5 | 142.69 | 147.31 | 0.018229 | 1.8231 | 1.2542 | 139.9107 | 1.7548 | 0.010034 | 1.7557 | 140 | 1.7055 | 1.8059 | 2.18 | 2.31 | 132.82 | 137.18 | 142.69 | 147.31 |  | 135 | 145 | 4.941 | 139.9339 | 2.5511 | 3.0969 | 4.9409 | 0.022128 | 2.4998 | 5.2809 | 2.7811
Testosteron (2) | 8.3 | 28.8 | 18.55 | nmol/l | m, < 50 Jahre | 5.4944 | 13.1315 | 25.7378 | 0.12568 | 13 | 20.5 | 35 | 26.9 | 30.7 | 0.31738 | 32.554 | 5.6837 | 15.4609 | 0.87875 | 0.045469 | 1.0192 | 18.55 | 0.55314 | 1.4853 | 0.71 | 1.9 | 7.59 | 9.01 | 26.9 | 30.7 |  | 8.3 | 28.8 | 2.7383 | 16.2595 | 5.2931 | 5.3904 | 2.7365 | 0.32292 | 2.4998 | 2.6688 | 0.16897 | testosterone | 24.2244 | 8.8 | 21.3 | 24.2244 | 23.0463
Theophyllin | 8 | 20 | 14 | mg/l |  | 4.7488 | 11.3497 | 22.2454 | 0.19423 | 8 | 13 | 24 | 18.85 | 21.15 | 0.23375 | 23.6977 | 4.8423 | 12.6491 | 0.61251 | 0.038738 | 0.66484 | 14 | 0.43241 | 0.89727 | 0.55 | 1.15 | 7.45 | 8.55 | 18.85 | 21.15 |  | 8 | 20 | 2.5376 | 12.9994 | 3.0806 | 3.1515 | 2.5364 | 0.23898 | 2.4998 | 2.7286 | 0.22886
Thyroxin, T4 | 77 | 142 | 109.5 | nmol/l |  | 3.8963 | 9.3121 | 18.2518 | 0.31992 | 8 | 12.5 | 24 | 135.23 | 148.77 | 0.15613 | 15.7084 | 3.9317 | 104.5658 | 4.1112 | 0.031454 | 4.2664 | 109.5 | 3.2442 | 5.2887 | 4.15 | 6.77 | 72.85 | 81.15 | 135.23 | 148.77 |  | 77 | 142 | 4.6498 | 105.848 | 16.6271 | 17.1657 | 4.649 | 0.16112 | 2.4998 | 2.8444 | 0.34463
Freies Thyroxin | 10 | 23 | 16.5 | pmol/l |  | 4.5341 | 10.8366 | 21.2397 | 0.21987 |  | 14 | 24 | 21.74 | 24.26 | 0.21248 | 21.4898 | 4.6087 | 15.1658 | 0.69894 | 0.036869 | 0.74813 | 16.5 | 0.50848 | 0.98778 | 0.65 | 1.26 | 9.35 | 10.65 | 21.74 | 24.26 |  | 10 | 23 | 2.719 | 15.512 | 3.3335 | 3.4164 | 2.7179 | 0.21764 | 2.4998 | 2.7517 | 0.25195
Protein (Gesamt), total protein | 66 | 83 | 74.5 | g/l |  | 2.3637 | 5.6492 | 11.0724 | 0.92218 | 3 | 6 | 10 | 80.54 | 85.46 | 0.058466 | 5.8516 | 2.3668 | 74.0135 | 1.7517 | 0.018934 | 1.7609 | 74.5 | 1.6 | 1.9219 | 2.05 | 2.46 | 63.95 | 68.05 | 80.54 | 85.46 |  | 66 | 83 | 4.3042 | 74.1401 | 4.3384 | 4.6821 | 4.304 | 0.06309 | 2.4998 | 3.4318 | 0.93202
TSH (4,5)) | 0.5 | 2.5 | 1.5 | mU/l |  | 6.1944 | 14.8047 | 29.0172 | 0.081457 | 9 | 13.5 | 24 | 2.31 | 2.69 | 0.41057 | 42.8497 | 6.5268 | 1.118 | 0.072972 | 0.052215 | 0.092917 | 1.5 | 0.040702 | 0.14513 | 0.05 | 0.19 | 0.45 | 0.55 | 2.31 | 2.69 |  | 0.5 | 2.5 | 0.11157 | 1.2164 | 0.5212 | 0.52942 | 0.10911 | 0.41652 | 2.4998 | 2.6316 | 0.13184
Transferrin (2) | 2 | 3.6 | 2.8 | g/l |  | 3.8188 | 9.1269 | 17.8886 | 0.33529 |  | 9.5 | 15 | 3.43 | 3.77 | 0.14995 | 15.0792 | 3.8509 | 2.6833 | 0.10333 | 0.030807 | 0.10693 | 2.8 | 0.08228 | 0.13157 | 0.11 | 0.17 | 1.89 | 2.11 | 3.43 | 3.77 |  | 2 | 3.6 | 0.98704 | 2.7136 | 0.40919 | 0.42293 | 0.98628 | 0.15492 | 2.4998 | 2.8589 | 0.35913
Trijodthyronin | 1.4 | 2.8 | 2.1 | nmol/l |  | 4.1439 | 9.9039 | 19.4116 | 0.27604 | 10 | 15 | 24 | 2.66 | 2.94 | 0.17682 | 17.8214 | 4.1918 | 1.9799 | 0.082994 | 0.033535 | 0.087022 | 2.1 | 0.063547 | 0.1105 | 0.08 | 0.14 | 1.32 | 1.48 | 2.66 | 2.94 |  | 1.4 | 2.8 | 0.68305 | 2.0111 | 0.35841 | 0.36882 | 0.68214 | 0.18188 | 2.4998 | 2.8034 | 0.30356
Freies Trijodthyronin | 5.4 | 12.3 | 8.85 | pmol/l |  | 4.5083 | 10.7749 | 21.1187 | 0.22318 |  | 14.5 | 24 | 11.63 | 12.97 | 0.21 | 21.2337 | 4.5808 | 8.1498 | 0.37333 | 0.036646 | 0.39899 | 8.85 | 0.27256 | 0.52542 | 0.35 | 0.67 | 5.05 | 5.75 | 11.63 | 12.97 |  | 5.4 | 12.3 | 2.098 | 8.3315 | 1.7691 | 1.8135 | 2.0969 | 0.21516 | 2.4998 | 2.7547 | 0.25495
Troponin T (6) | 1.38 | 9.17 | 5.275 | µg/l | hs-cTnT, w | 6.6779 | 15.9602 | 31.282 | 0.058964 |  | 16 | 33 | 8.43 | 9.91 | 0.48313 | 51.2738 | 7.1431 | 3.5573 | 0.2541 | 0.057145 | 0.35226 | 5.275 | 0.12968 | 0.57484 | 0.17 | 0.74 | 1.21 | 1.55 | 8.43 | 9.91 |  | 1.38 | 9.17 | 1.269 | 3.9977 | 2.0498 | 2.0798 | 1.2659 | 0.48943 | 2.4998 | 2.6128 | 0.11298
Thrombocyten | 147 | 336 | 241.5 | 109/l | m, 16 - 30 Jahre | 4.5176 | 10.797 | 21.1622 | 0.22199 | 6 | 8.5 | 15 | 317.59 | 354.41 | 0.21089 | 21.3254 | 4.5908 | 222.2431 | 10.2027 | 0.036726 | 10.91 | 241.5 | 7.4393 | 14.3806 | 9.52 | 18.41 | 137.48 | 156.52 | 317.59 | 354.41 |  | 147 | 336 | 5.4038 | 227.2404 | 48.4599 | 49.6728 | 5.4027 | 0.21605 | 2.4998 | 2.7537 | 0.25387
Thromboplastin Zeit | 70 | 130 | 100 | s |  | 3.9184 | 9.365 | 18.3554 | 0.31568 | 7 | 11.5 | 23 | 123.77 | 136.23 | 0.15792 | 15.8908 | 3.9548 | 95.3939 | 3.7727 | 0.031639 | 3.9184 | 100 | 2.9692 | 4.8676 | 3.8 | 6.23 | 66.2 | 73.8 | 123.77 | 136.23 |  | 70 | 130 | 4.558 | 96.5908 | 15.349 | 15.8413 | 4.5572 | 0.16292 | 2.4998 | 2.8404 | 0.34064
Triglyceride (7) | 0.39 | 1.4 | 0.895 | mmol/l | w | 5.5643 | 13.2988 | 26.0656 | 0.12052 | 5 | 9 | 16 | 1.31 | 1.49 | 0.32604 | 33.4901 | 5.7654 | 0.73892 | 0.042602 | 0.046123 | 0.049801 | 0.895 | 0.026508 | 0.073093 | 0.03 | 0.09 | 0.36 | 0.42 | 1.31 | 1.49 |  | 0.39 | 1.4 | -0.30257 | 0.77926 | 0.26097 | 0.26568 | -0.3044 | 0.33161 | 2.4998 | 2.6644 | 0.16459
Harnsäure, uric acid | 202 | 416 | 309 | µmol/l | m | 4.2291 | 10.1076 | 19.811 | 0.26255 | 4 | 7 | 13 | 394.58 | 437.42 | 0.18429 | 18.5866 | 4.2821 | 289.8827 | 12.4131 | 0.034257 | 13.068 | 309 | 9.4025 | 16.7335 | 12.04 | 21.42 | 189.96 | 214.04 | 394.58 | 437.42 |  | 202 | 416 | 5.6695 | 294.8474 | 54.8021 | 56.3387 | 5.6685 | 0.18937 | 2.4998 | 2.7908 | 0.29106
Harnstoff, urea | 2.8 | 7.2 | 5 | mmol/l |  | 4.8187 | 11.5168 | 22.5728 | 0.18655 | 7 | 10.5 | 20 | 6.78 | 7.62 | 0.24093 | 24.4473 | 4.9191 | 4.49 | 0.22087 | 0.039353 | 0.24094 | 5 | 0.15436 | 0.32751 | 0.2 | 0.42 | 2.6 | 3 | 6.78 | 7.62 |  | 2.8 | 7.2 | 1.5019 | 4.6222 | 1.13 | 1.1554 | 1.5006 | 0.24619 | 2.4998 | 2.7218 | 0.22201
Valproinat | 50 | 100 | 75 | mg/l |  | 4.1439 | 9.9039 | 19.4116 | 0.27604 | 8 | 11.5 | 20 | 94.95 | 105.05 | 0.17682 | 17.8214 | 4.1918 | 70.7107 | 2.9641 | 0.033535 | 3.1079 | 75 | 2.2695 | 3.9463 | 2.91 | 5.05 | 47.09 | 52.91 | 94.95 | 105.05 |  | 50 | 100 | 4.2586 | 71.8248 | 12.8002 | 13.1721 | 4.2577 | 0.18188 | 2.4998 | 2.8034 | 0.30356
Vancomycin | 20 | 40 | 30 | mg/l |  | 4.1439 | 9.9039 | 19.4116 | 0.27604 |  | 13 | 21 | 37.98 | 42.02 | 0.17682 | 17.8214 | 4.1918 | 28.2843 | 1.1856 | 0.033535 | 1.2432 | 30 | 0.90782 | 1.5785 | 1.16 | 2.02 | 18.84 | 21.16 | 37.98 | 42.02 |  | 20 | 40 | 3.3423 | 28.7299 | 5.1201 | 5.2688 | 3.3414 | 0.18188 | 2.4998 | 2.8034 | 0.30356
0
Urin | [6 empty] | 0
Albumin | 3 | 20 | 11.5 | mg/l |  | 6.6832 | 15.9729 | 31.3069 | 0.058747 | 8 | 15 | 26 | 18.39 | 21.61 | 0.48396 | 51.373 | 7.15 | 7.746 | 0.55384 | 0.0572 | 0.76857 | 11.5 | 0.28237 | 1.2548 | 0.36 | 1.61 | 2.64 | 3.36 | 18.39 | 21.61 |  | 3 | 20 | 2.0472 | 8.7083 | 4.4737 | 4.5393 | 2.0441 | 0.49027 | 2.4998 | 2.6126 | 0.1128
Calcium | 1 | 6.2 | 3.6 | mmol/l | w | 6.5638 | 15.6876 | 30.7476 | 0.063764 | 5 | 8.5 | 17 | 5.71 | 6.69 | 0.46545 | 49.183 | 6.9952 | 2.49 | 0.17418 | 0.055962 | 0.2363 | 3.6 | 0.090798 | 0.3818 | 0.12 | 0.49 | 0.88 | 1.12 | 5.71 | 6.69 |  | 1 | 6.2 | 0.91227 | 2.7748 | 1.3648 | 1.3851 | 0.90936 | 0.47166 | 2.4998 | 2.6168 | 0.11705
Creatinin | 3.18 | 11.49 | 7.335 | mmol/l |  | 5.5776 | 13.3305 | 26.1278 | 0.11956 | 7 | 12 | 21 | 10.72 | 12.26 | 0.3277 | 33.6701 | 5.781 | 6.0447 | 0.34944 | 0.046248 | 0.40912 | 7.335 | 0.21696 | 0.60128 | 0.28 | 0.77 | 2.9 | 3.46 | 10.72 | 12.26 |  | 3.18 | 11.49 | 1.7992 | 6.3781 | 2.1475 | 2.1861 | 1.7973 | 0.33328 | 2.4998 | 2.6636 | 0.16378
Glucose (2) | 0.13 | 0.82 | 0.475 | mmol/l |  | 6.5924 | 15.7558 | 30.8813 | 0.062535 | 6 | 11 | 22 | 0.76 | 0.88 | 0.46984 | 49.7001 | 7.0321 | 0.3265 | 0.022959 | 0.056257 | 0.031314 | 0.475 | 0.011905 | 0.050722 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.76 | 0.88 |  | 0.13 | 0.82 | -1.1193 | 0.3646 | 0.18121 | 0.18389 | -1.1223 | 0.47607 | 2.4998 | 2.6158 | 0.11601
Harnstoff | 250 | 433 | 341.5 | mmol/l |  | 3.6918 | 8.8235 | 17.2941 | 0.3624 | 7 | 13.5 | 21 | 413.38 | 452.62 | 0.14012 | 14.0812 | 3.719 | 329.0137 | 12.2361 | 0.029752 | 12.6076 | 341.5 | 9.8853 | 15.33 | 12.65 | 19.62 | 237.35 | 262.65 | 413.38 | 452.62 |  | 250 | 433 | 5.7961 | 332.2595 | 46.7862 | 48.4552 | 5.7954 | 0.14507 | 2.4998 | 2.8846 | 0.38486
Kalium | 34 | 126 | 80 | mmol/l | 24 h-SU | 5.6289 | 13.4531 | 26.368 | 0.11592 | 5 | 8.5 | 15 | 117.48 | 134.52 | 0.33416 | 34.3713 | 5.8413 | 65.4523 | 3.8233 | 0.046731 | 4.5031 | 80 | 2.3535 | 6.6527 | 3.01 | 8.52 | 30.99 | 37.01 | 117.48 | 134.52 |  | 34 | 126 | 4.1813 | 69.2106 | 23.7886 | 24.211 | 4.1794 | 0.33977 | 2.4998 | 2.6605 | 0.1607
Natrium | 68 | 270 | 169 | mmol/l | 24 h-SU | 5.7656 | 13.7797 | 27.0083 | 0.10667 | 8 | 6.5 | 12 | 251.32 | 288.68 | 0.35176 | 36.2931 | 6.0036 | 135.4991 | 8.1348 | 0.048029 | 9.7438 | 169 | 4.8929 | 14.5947 | 6.26 | 18.68 | 61.74 | 74.26 | 251.32 | 288.68 |  | 68 | 270 | 4.909 | 144.147 | 52.3155 | 53.2151 | 4.907 | 0.35745 | 2.4998 | 2.6527 | 0.1529
Phosphat | 7 | 24 | 15.5 | mmol/l |  | 5.4694 | 13.0719 | 25.6209 | 0.12756 | 6 | 11.5 | 20 | 22.42 | 25.58 | 0.31432 | 32.2248 | 5.6546 | 12.9615 | 0.73292 | 0.045237 | 0.84776 | 15.5 | 0.46324 | 1.2323 | 0.59 | 1.58 | 6.41 | 7.59 | 22.42 | 25.58 |  | 7 | 24 | 2.562 | 13.6178 | 4.3883 | 4.4695 | 2.5602 | 0.31985 | 2.4998 | 2.6704 | 0.17058
Protein (Gesamt) | 22.5 | 150 | 86.25 | mg/l |  | 6.6832 | 15.9729 | 31.3069 | 0.058747 | 8 | 11.5 | 24 | 137.95 | 162.05 | 0.48396 | 51.373 | 7.15 | 58.0948 | 4.1538 | 0.0572 | 5.7643 | 86.25 | 2.1178 | 9.4108 | 2.71 | 12.05 | 19.79 | 25.21 | 137.95 | 162.05 |  | 22.5 | 150 | 4.0621 | 65.3125 | 33.553 | 34.0445 | 4.059 | 0.49027 | 2.4998 | 2.6126 | 0.1128
0
Liquor | [6 empty] | 0
Glucose | 48 | 86 | 67 | mmol/l |  | 3.8037 | 9.0909 | 17.8182 | 0.33837 | 5 | 9.5 | 18 | 81.99 | 90.01 | 0.14876 | 14.9589 | 3.8352 | 64.2495 | 2.4641 | 0.030682 | 2.5485 | 67 | 1.9655 | 3.1314 | 2.52 | 4.01 | 45.48 | 50.52 | 81.99 | 90.01 |  | 48 | 86 | 4.1628 | 64.9644 | 9.7179 | 10.0465 | 4.162 | 0.15373 | 2.4998 | 2.8618 | 0.36205
Immunglobulin A (2) | 0.4 | 3.9 | 2.15 | mg/l | lumbal | 7.2782 | 17.3949 | 34.0941 | 0.03824 | 10 | 15.5 | 27 | 3.56 | 4.24 | 0.58094 | 63.3577 | 7.944 | 1.249 | 0.099221 | 0.063552 | 0.15648 | 2.15 | 0.045265 | 0.2677 | 0.06 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 3.56 | 4.24 |  | 0.4 | 3.9 | 0.22234 | 1.4786 | 0.9368 | 0.94978 | 0.21836 | 0.58775 | 2.4998 | 2.5944 | 0.094637
Immunglobulin G (2) | 14 | 38 | 26 | mg/l | lumbal | 4.9494 | 11.8291 | 23.1851 | 0.17298 | 7 | 12 | 20 | 35.73 | 40.27 | 0.25473 | 25.8915 | 5.0637 | 23.0651 | 1.168 | 0.04051 | 1.2869 | 26 | 0.80073 | 1.773 | 1.02 | 2.27 | 12.98 | 15.02 | 35.73 | 40.27 |  | 14 | 38 | 3.1383 | 23.8257 | 6.1688 | 6.3016 | 3.137 | 0.26003 | 2.4998 | 2.7098 | 0.20998
Immunglobulin M (2) | 0.03 | 0.38 | 0.205 | mg/l | lumbal | 7.6692 | 18.3294 | 35.9256 | 0.028326 | 9 | 15.5 | 33 | 0.34 | 0.42 | 0.6477 | 72.1955 | 8.4821 | 0.10677 | 0.0090564 | 0.067857 | 0.015722 | 0.205 | 0.003847 | 0.027597 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | 0.42 |  | 0.03 | 0.38 | -2.2371 | 0.13169 | 0.095073 | 0.096364 | -2.2417 | 0.65486 | 2.4998 | 2.5846 | 0.084802
Lactat | 1.2 | 2.1 | 1.65 | mmol/l |  | 3.7264 | 8.9061 | 17.4559 | 0.35477 | 7 | 11.5 | 20 | 2 | 2.2 | 0.14276 | 14.349 | 3.7549 | 1.5875 | 0.059607 | 0.030039 | 0.061485 | 1.65 | 0.047968 | 0.075003 | 0.06 | 0.1 | 1.14 | 1.26 | 2 | 2.2 |  | 1.2 | 2.1 | 0.46213 | 1.6037 | 0.23012 | 0.23819 | 0.46141 | 0.14771 | 2.4998 | 2.8774 | 0.3776
Protein (Gesamt) | 200 | 500 | 350 | mg/l |  | 4.7488 | 11.3497 | 22.2454 | 0.19423 | 8 | 13.5 | 23 | 471.29 | 528.71 | 0.23375 | 23.6977 | 4.8423 | 316.2278 | 15.3126 | 0.038738 | 16.6209 | 350 | 10.8102 | 22.4317 | 13.84 | 28.71 | 186.16 | 213.84 | 471.29 | 528.71 |  | 200 | 500 | 5.7565 | 324.9859 | 77.0142 | 78.7873 | 5.7552 | 0.23898 | 2.4998 | 2.7286 | 0.22886
1 RG, Referenzintervallgrenzen, wurden Ref.1 entnommen, falls nicht anders angegeben. Kursiv: 15% der oberen Referenzgrenze.
2 Messwert oder Zielwert des Kontrollmaterials.
3 m Männer, w Frauen, SU 24 Stunden-Sammelurin
4 erweiterte Messunsicherheit, pU% = 2,39·pCVA
5 erweiterte Messunsicherheit für Ringversuche.
6 RMSD, root mean square of measurement deviation (zulässige relative Abweichung des Einzelwertes, bzw. des relativen quadratischen Mittelwertes, Spalte 3 in Tabelle b1 der RiliBÄK 2008).
7 siehe: Diagnostic efficiency in models for permissible meaurement uncertainty. J Lab Med 2017;41(6):309-315
8 % = 0,09148 x IFCC (mmol/mol) + 2,152 (9)